Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Термокамера

- 1. Предмет закупки: Поставка товара: Термокамера

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 20.11.2023 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведения первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

- 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- Испытательная камера тепла-холода-влажности (термокамера).

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Полезный объём камеры , л | 200 |
| Размер полезного объёма, ШхВхГ, мм не менее | 500х730х600 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ, мм не более | 700х1786х1507 |
| Материал рабочего объёма | нержавеющая сталь |
| Диапазон температур, ° С | Минус 80 – плюс 180 |
| Диапазон относительной влажности, % | 20 … 98 |
| Температура неравномерность во времени, ° С не более | ± 0,25 |
| Температура отклонение, ° С не более | ± 1,5 |
| Градиент температуры (до плюс 100 ° С), ° С не более | ± 1,5 |
| Градиент температуры (от 100 ° С до плюс 150 ° С), ° С не более | ± 2 |
| Точность поддержания относительной влажности,% не более | 1…3 |
| Скорость нагрева: |  |
| от минус 70 ° С до плюс 60° С мин. не более | 30 |
| от минус 70 ° С до плюс 100° С мин. не более | 40 |
| от минус 70 ° С до плюс 150° С мин. не более | 50 |
| Скорость охлаждения: |  |
| от плюс 20 ° С до минус 50° С мин. не более | 45 |
| от плюс 20 ° С до минус 60° С мин. не более от плюс 20 ° С до минус 70° С мин. не более | 60 70 |
| Напряжение питания, В | 380 ±5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Масса камеры, кг, | 440 |
| Максимальная мощность, кВт, не более | 11 |
| Охлаждение компрессоров | воздушное |
| Система охлаждения | двухкаскадная |
| Фреоны | R404а/R508а |
| Количество полок, шт | 2 |
| Подогрев смотрового окна | Есть |
| Опорные ролики | Есть |
| Освещение внутреннего объёма | Есть |
| Технологическое отверстие, 2 шт с разных сторон, Ø мм | 100 |
| Программируемый контроллер | Есть |
| Смотровое окно, мм | 260х490 |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Испытательная камера тепла-холода-влажности (термокамера) – 8 комплектов, в состав одного комплекта входит:

- испытательная камера тепла-холода-влажности EW0280J;

- внутренние полки – 2 шт;

- технологическое отверстие с левой и правой стороны;

- смотровое окно с подогревом;

- освещение внутреннего пространства;

- USB порт для передачи данных;

- воздушное охлаждение;

- промышленный компьютер с операционной системой;

- программируемый контроллер с возможностью русскоязычного интерфейса;

- программное обеспечение для подключения к компьютеру, сохранение всех данных на жесткий диск, распечатки через принтер, удаленное управление камерой, программирование паролей доступа. Интерфесы Ethernet (LAN)$

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации камеры – 1 шт.;

- 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1 - 2 рабочих дней.

7.4. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

- 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

•

- 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

- 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

- 11. Прочие дополнительные требования к товару:

- • Дата выпуска оборудования не ранее 2022 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• В течении 10 дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования

Начальник отдела 55                     		                                    Д.В. Хорзов

(подпись, 	расшифровка подписи)