«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А.Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 01.10.2021 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведение первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

## Установка испытательная вибрационная электродинамическая.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Номинальная вынуждающая сила (вертикальная вибрация), Н – синусоидальная вибрация, амплитуда, не менее | 4200 |
| – ШСВ (спектр (20…2000 Гц), масса нагрузки равна mном), СКЗ, не менее | 2950 |
| – удар (полусинус, длительность 6 мс, допуск формы ± 20%, масса нагрузки равна mном), амплитуда, не менее | 8500 |
| Номинальный диапазон частот, Гц, не менее | 5-5400 |
| Диаметр стола вибростенда, мм | 175 |
| Приведенная масса подвижной системы вибростенда, кг, не более | 5,4 |
| Масса номинальной испытательной нагрузки при ускорении 200 м/с², mном , кг | 15,6±0,4 |
| Масса максимальной статической нагрузки, кг, не более | 100 |
| Номинальное виброперемещение при отсутствии нагрузки на столе, мм, амплитуда, не менее | ±12,5 |
| Максимальное перемещение подвижной системы вибростенда, мм, не менее | ±15 |
| Номинальная виброскорость, м/с, амплитуда, не менее | 1,7 |
| Номинальное виброускорение, м/с² (g), амплитуда, не менее | 785(80) |
| Значение первой резонансной частоты подвижной системы при отсутствии нагрузки на столе вибростенда, Гц, не менее | 3800 |
| Значение резонансной частоты виброопор корпуса вибростенда, Гц, не более | 4,7 |
| Масса вибростенда, кг, не более | 410 |
| Габариты вибростенда (длина х ширина х высота), не более, мм | 780х610х580 |
| Расширитель вибростола |  |
| Диаметр расширителя, мм, не менее | 360 |
| Масса, кг, не более | 15 |
| Номинальный диапазон частот*, Гц, не менее | 5-2500 |
| Номинальное ускорение, м/с², не менее | 200 |
| Номинальное перемещение, мм, не менее | ±10 |
| Отверстия по чертежу заказчика |  |
| Усилитель мощности |  |
| Выходная мощность усилителя мощности, кВт, не более | 4 |
| Номинальный выходной ток, СКЗ, А, не более | 40 |
| Выходное напряжения питания катушек подмагничивания, В, ± 10%, не более | 115 |
| Масса усилителя мощности, кг, не более | 140 |
| Габариты усилителя мощности (длина х ширина х высота), не более, мм | 760х530х780 |
| Вентиляционная установка |  |
| Мощность электродвигателя, кВт , не более | 1,1 |
| Частота вращения, об./мин | 2850 |
| Разрежение, на вибростенде, мм вд. ст., не менее | 370 |
| Масса вентиляционной установки, кг, не более | 56 |
| Масса шумоподавителя (устанавливается на вентиляционную установку) кг, не более | 10 |
| Габариты вентиляционной установки (длина х ширина х высота), не более, мм | 660х420х620 |
| Габариты шумоподавителя (длина х ширина х высота), не более, мм | 200х200х600 |
| Параметры сети питания | 380/220В 50Гц |
| Максимальная электрическая мощность, потребляемая вибрационной установкой, кВА, не более | 8,0 |
| Система управления виброиспытаниями |  |
| Измерительные каналы, шт., не менее | 4 |
| Напряжение питания, В | от 190 до 245 |
| Частота питающей сети, Гц | от 47 до 63 |
| Максимальное напряжение сигнала управления (амплитудное значение) на нагрузке 30 кОм ±10%, В, не менее | 10,0 ±1% |
| Относительная погрешность установки выходного напряжения канала управления, %, не более | 2,0 |
| Среднеквадратическое значение уровня шума на выходе канала управления, дБ, не более | 50 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики выходного сигнала на нагрузке 30 кОм ±10% в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц, дБ, не более | 1 |
| Выходное сопротивление канала управления, Ом, не более | 100 |
| Коэффициент гармоник на выходе канала управления, %, не более | 0.1 |
| Подсистема формирования синусоидальных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты синусоидальной вибрации, %, не более | 0,01 |
| Диапазон скоростей автоматической развёртки частоты - по линейному закону, Гц/с; - по логарифмическому закону, окт/мин | 0,1 – 100 0.1 – 100 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности длительности автоматической развёртки частоты, не более - по линейному закону, %; - по логарифмическому, % | 1,0 1,0 |
| Погрешность поддержания среднеквадратического значения виброускорения системой автоматического регулирования, %, не более | 2 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования синусоидальной вибрации: - при погрешности подержания уровня ускорения ±2%, дБ, не менее - при погрешности подержания уровня ускорения ±5%, дБ, не менее | 90 100 |
| Диапазон ограничения максимальной абсолютной скорости компрессии, дБ/с | 1 – 200 |
| Диапазон ограничения максимальной относительной скорости компрессии, дБ/с*Гц | 0,1 – 10 |
| Подсистема формирования квазислучайных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Максимальная величина пик-фактора | 5 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения СКЗ ускорения ШСВ при времени осреднения 10 сек в рабочем диапазоне частот, %, не более | ± 1 |
| Предел допускаемого значения погрешности длительности испытаний, %, не более | 1,0 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования ускорения ШСВ, дБ, не менее | 90 |
| Закон распределения мгновенного ускорения ШСВ | Нормальный (Гауссов) закон |
| Частотное разрешение в диапазоне частот 1-10000 Гц, Гц | 1 |
| Подсистема формирования классического удара |  |
| Форма огибающей ускорения классического удара | полусинус, треугольник, трапеция, прямоугольник, пила с пиком в начале, пила с пиком в конце, пользовательская |
| Погрешность поддержания амплитуды и длительности импульса удара, %, не хуже | 5 |
| Диапазон задания длительности импульса удара, с | 0.001 – 0.1 |
| Русскоязычный интерфейс |  |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Установка испытательная вибрационная электродинамическая – 1 комплект, в составе:

- вибростенд электродинамический;

- усилитель мощности;

- вентиляционная установка;

- расширитель вибростола;

- компрессор системы пневморазгрузки и виброизоляция;

- эквивалент нагрузки, кг (15,6±0,4), не более;

- система управления виброиспытаниями (4 измерительных канала, ПО: синус, ШСВ,удар);

- виброизмерительные преобразователи – 4 шт;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной)аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации вибростенда – 1 шт.;

- свидетельство о поверке системы управления виброиспытаниями – 1 шт.;

- паспорт на виброизмерительные преобразователи – 4 шт;

- свидетельства о поверке виброизмерительных преобразователей – 4 шт;

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 10 человек, в течение 1 - 2 рабочих дней.

7.4. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод вибростенда в эксплуатацию.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

•

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска оборудования не ранее 2020 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• В течении 10 дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования

Начальник отдела 55                     		                                    Л.В. Хрусталёв

(подпись, 	расшифровка подписи)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

1.  Наличие специальных допусков и разрешений у участника закупки

• Для проведения работы на территории заказчика участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданную уполномоченным органом.

• В составе заявки должна быть представлена копия действующей лицензии на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданной уполномоченным органом

2.  Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

3. Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема.

Не требуется.

4. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

5. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

Начальник отдела 55                     		                                    Л.В. Хрусталёв

(подпись, 	расшифровка подписи)