Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг: ремонт осциллографа

1. Предмет закупки: оказание услуг: ремонт осциллографа.

# 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: доставка к месту оказания услуг и обратно в пределах Центрального федерального округа производится силами заказчика по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25, доставка в поверку после проведенного ремонта и обратно к месту ремонта производится исполнителем.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, в том числе: стоимость ремонта, включая запасные части и детали, стоимость первичной поверки после ремонта и оформления свидетельства о поверке прибора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

# 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): осциллограф MSO6104A сер. номер MY544008294 после ремонта должен отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и описанию типа (№30681-06 по Госреестру средств измерений), утвержденному при сертификации MSO6104A как средства измерений. Первичная поверка после ремонта должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа средства измерений.

6. Требования по комплекту поставки: 1 единица: ремонт осциллографа MSO6104A сер. номер MY544008294, а именно: не работает нагрузка 50 Ом на первом (основном) канале; предполагаемая причина – вышла из строя измерительная плата, с последующей настройкой измерительных каналов и первичной поверкой после ремонта ,восстановление заводской гарантии на 2 года .

# 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): осциллограф MSO6104A сер. номер MY544008294 после ремонта должен отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и описанию типа (№30681-06 по Госреестру средств измерений), утвержденному при сертификации MSO6104A  как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): гарантия на ремонт не менее   3 месяцев с момента получения осциллографа заказчиком.

10. Требования к упаковке: тара заказчика, обеспечивающая доставку в ремонт и обратно.

11. Прочие дополнительные требования: после ремонта с осциллографом MSO6104A сер. номер MY544008294 должны быть поставлены свидетельство о проведенной первичной после ремонта поверке и протокол его поверки в бумажном виде.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 57					А. А. Сорокин