Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора по научно-техническому развитию

________________  К. М. Шулика

12.04.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Проведение испытаний в целях утверждения типа аппаратуры.

2. Место и условия выполнения работ: адрес: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок выполнения работ: до 30.11.2022.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Аппаратура КПА-Т-КРД-36М (далее КПА) предназначена для формирования нормированных значений сигналов и команд управления параметрами контролируемого изделия в процессе его изготовления и испытаний.

КПА используется при производстве, испытаниях и входном контроле изготовленных изделий на объектах промышленности.

КПА является средством измерения единичного производства.

Информация о контролируемых параметрах расшифровывается, преобразуется с помощью специальной программы, отображается на экране монитора в реальном масштабе времени и одновременно записывается в файл с целью последующего просмотра результатов контроля. Для приема цифровой телеметрии с контролируемого изделия используется последовательный цифровой канал RS-232.

В настоящий момент КПА изготовлено и принято ОТК, выполнен контроль метрологических параметров по п. 3.4.8 ИПДР.468353.014 РЭ1.

Все комплекты КПА должны пройти процедуру утверждения типа как  средства  измерений единичного производства организацией имеющей право на проведение данных работ.

Метрологические характеристики сигналов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименования параметров | Диапазоны (номинальные значения) формируемых параметров | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Формируемые напряжения: а) программирования, В б) питания, В | 16,0 от 22,0 до 29,7 (27,0) 26,3 | ±0,5 ±0,5 ±0,5 |
| Формируемые сигналы: а) напряжения постоянного тока, В б) напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение), В частотой, Гц в) напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение), В частотой, Гц | от 0,500 до 10,000 от 0,160 до 0,423 2,30 от 357,3 до 3573,0 от 0,100 до 1,000 от 1,000 до 1,309 от 0,010 до 0,300 408 | ±0,010 ±0,006 ±0,20 ±3,0 ±0,010 ±0,050 ±0,010 ±3 |

Продолжение таблицы 1

| Наименования параметров | Диапазоны (номинальные значения) формируемых параметров | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Формируемые сигналы управления: а) напряжение постоянного тока, В длительностью, с б) сила постоянного тока, А длительностью, с в) сопротивление нагрузки для выходных цепей, Ом | от 22,0 до 29,7 от 0,20 до 1,00 0,010 от 0,20 до 1,00 60 180 2700 | ±0,5 ±0,03 ±0,003 ±0,03 ±6 ±18 ±270 |

КПА предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от 15 до 35 ºС;

- относительная влажность от 45 до 80 %;

- атмосферное давление от 8,6х104 до 10,6х104 Па (от 645 до 795 мм рт. ст.);

- напряжение питающей сети переменного тока частотой (50,0±2,5) Гц напряжением (220±22) В.

Масса КПА не более 36 кг без учета кабельной системы.

6. Требования к объёму работ : Испытаниям необходимо подвергнуть 4 комплекта КПА (№2808, №2809, №2810, №2811). По результатам испытаний в целях утверждения типа КПА исполнитель работ  представляет заказчику:

- экземпляр утвержденной Программы испытаний;

- экземпляр согласованной методики проверки;

- экземпляр Акта испытаний средства измерений с приложением экземпляра протоколов испытаний;

- экземпляр Заключения по проверке результатов испытаний с описанием типа средства измерения;

- оригинал сертификата об утверждении типа средств измерений с утверждённым описанием типа;

- оригинал свидетельства о первичной проверке на каждый предоставленный образец аппаратуры.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не установлено.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: Испытания средств измерений в целях утверждения типа проводятся в соответствии с  приказом Минпромторга России от 28.08.2020г. г. N 2905 "Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения" юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений (далее – Испытатель) в соответствии с областью аккредитации.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): не установлено

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования:

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник тематического отдела радиоэлектронных средств

______________________ А. А. Шарагин

(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта

______________________ (________________)

(подпись, расшифровка подписи)

# Footnotes

Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие)

Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов.