СООБЩЕНИЕ от 04.05.2022 № СЗ-970

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

антенны

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: антенны, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара антенны в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 11 мая 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 04.05.2022 № СЗ-969

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Анализаторы цепей

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Анализаторы цепей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Анализаторы цепей, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.11.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам анализатора цепей векторного

Анализатор предназначен для измерений СВЧ параметров радиотехнических цепей, включая КСВН.

Требования к техническим параметрам

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не уже | от 100 кГц до 18 ГГц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, не более | ±5×10-6 |
|  | Диапазон установки уровня выходной мощности в диапазоне частот, дБм, не менее: от 100 кГц до 16 ГГц включ. св. 16 до 18 ГГц | от -45 до +10 от -45 до +6 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности, дБ | ±2,0 |
|  | Диапазон измерений модуля коэффициента отражения, не уже | от 0 до 1 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля/фазы коэффициента отражения, не более: от 100 кГц до 10 ГГц: от минус 15 до 0 дБ от минус 25 до минус 15 дБ от минус 35 до минус 25 дБ свыше 10 ГГц до 18 ГГц: от минус 15 до 0 дБ от минус 25 до минус 15 дБ от минус 35 до минус 25 дБ | ±0,4 дБ / ±3° ±1,0 дБ / ±7° ±3,2 дБ / ±20° ±0,6 дБ / ±5° ±1,5 дБ / ±10° ±5,5 дБ / ±30° |
|  | Диапазон измерений модуля коэффициента передачи при полосе фильтра промежуточной частоты 1 Гц в диапазоне частот, дБ, не менее: от 100 кГц до 1 МГц включ. св. 1,0 МГц до 6,5 ГГц включ. св. 6,5 до 12,0 ГГц включ. св. 12 до 16 ГГц включ. св. 16 до 18 ГГц | от -90 до +10 от -120 до +10 от -115 до +10 от -112 до +10 от -112 до +6 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля/фазы коэффициента передачи при КСВН входа/выхода не более 1,036, не более: от 0 до плюс 10 дБ от минус 30 до 0 дБ от минус 50 до минус 30 дБ от минус 70 до минус 50 дБ | ±0,22 дБ / ±2,2° ±0,11 дБ / ±1,1° ±0,2 дБ / ±2,0° ±1,2 дБ / ±7,0° |
|  | Уровень собственного шума приёмников в диапазоне частот, дБм/Гц, не более: от 100 кГц до 1 МГц включ. св. 1,0 МГц до 6,5 ГГц включ. св. 6,5 до 12,0 ГГц включ. св. 12 до 18 ГГц | -100 -130 -125 -122 |
|  | Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, дБ, не более: от 100 кГц до 1 МГц включ. св. 1,0 МГц до 6,5 ГГц включ. св. 6,5 до 12,0 ГГц включ. св. 12 до 18 ГГц | 0,010 0,002 0,003 0,004 |
|  | Количество измерительных портов, не менее | 2 |
|  | Параметры измерительных портов по ГОСТ РВ 51914-2002 | N, розетка, 50 Ом |
|  | тип соединителя | USB B |
|  | интерфейс | USB 2.0 |
|  | Номинальное напряжение питания сети переменного тока, В | 220 |
|  | Питание от внешней АКБ | наличие |
|  | Масса, не более, кг | 4 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 |
|  | Программное обеспечение под управлением внешним персональным компьютером с операционной системой Linux и Windows | наличие |
|  | Поддержка управления по технологии COM/DCOM, системе команд SCPI | наличие |
|  | Измерения в специальных режимах: балансные измерения, временная область, временная селекция, преобразование импеданса порта, исключение цепи, встраивание цепи, измерение устройств с переносом частоты | наличие |
|  | Программное обеспечение проведения поверки и калибровки оборудования с требуемым комплектом принадлежностей в автоматическом режиме | наличие |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор цепей | Анализатор– 1 шт., Кабель фазостабильный – 2 шт. Кабель питания – 1 шт. АКБ – 1 шт. Устройство ввода-вывода – 1 шт. Набор калибровочных мер, обеспечивающий калибровку анализатора со Свидетельством об утверждении типа и описанием типа (Копии) и Свидетельством о поверке – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки (Копия) – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 3 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений, предлагаемый к поставке, должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 04.05.2022 № СЗ-969

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 04.05.2022 № СЗ-969 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)