Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: стенды

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Стенды.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Стенды, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 30.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, погрузку-разгрузку собственными силами поставщика или с привлечением третьих лиц, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики поворотного стенда типа 1:

Таблица 1.Требования к техническим характеристикам (параметрам):

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Количество осей вращения, шт. | 1 |
|  | Расположение оси вращения | горизонтальное |
|  | Диапазон углов поворота,  (свободное вращение без ограничения диапазона в любом направлении) | 360 |
|  | Диапазон задания угловой скорости, /с | ±(от 0,1 до 720) |
|  | Допустимое отклонение угловой скорости от заданного значения угловой скорости в диапазоне ± (от 0.1 до 6) °/с | 0,05% |
|  | Допустимое отклонение угловой скорости от заданного значения угловой скорости в диапазоне ± (от 6 до 720) °/с | 0,005% |
|  | Допустимое отклонение позиционирования по углу поворота | ±7,5” |
|  | Диаметр планшайбы, мм | 350 |
|  | Номинальные размеры переходного элемента: ротор- планшайба, мм | Н=500, 50 |
|  | Размер кронштейна для горизонтальной оси вращения, мм | 500500500 |
|  | Масса полезной нагрузки, кг не более | 5 |
|  | Масса электронного блока, кг не более | 7 |
|  | Масса электромеханического блока, кг не более | 45 |
|  | Масса кронштейна для горизонтальной оси вращения, кг не более | 40 |
|  | Токосъемник | 2*15 линий , 2А |
|  | Параметры электропитания: напряжение В, частота Гц | 230±23 50±1 |
|  | Потребляемая мощность, Вт не более | 500 |
| 18. | Управление | ПЭВМ с ПО |

# 5.2 Технические характеристики наклонно-поворотного стенда типа 2:

Требования к техническим характеристикам (параметрам):

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Количество осей вращения, шт. | 1 |
|  | Расположение оси вращения | вертикальное |
|  | Диапазон углов поворота,  (свободное вращение без ограничения диапазона в любом направлении) | 360 |
|  | Диапазон задания угловой скорости, /с | ±(от 1 до 360) |
|  | Дискретность задания угловой скорости ,/с | 1,0 |
|  | 4.Допустимое отклонение угловой скорости от заданного значения при задании угла поворота 360 в диапазоне угловой скорости от 6 до 360/с, % | 0,1% |
|  | Диаметр планшайбы, мм | 308 |
|  | Масса полезной нагрузки, кг не более | 3 |
|  | Масса электронного блока, кг не более | 7 |
|  | Масса электромеханического блока, кг не более | 35 |
|  | Габаритные размеры электромеханического блока, мм не более | 350х380 |
|  | Токосъемник | 24 линии , 2А |
|  | Параметры электропитания: напряжение В, частота Гц | 230±23 50±1 |
|  | Потребляемая мощность, Вт не более | 500 |
|  | Условия эксплуатации: - температура среды, С - относительная влажность воздуха, % не более | от 10 до 35 85 |
| 16. | Управление | Пульт управления или ПЭВМ с ПО |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект стендов в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд типа 1 | Электронный блок – 1 шт. Электромеханический блок с переходным элементом ротор-планшайба и планшайбой – 1 шт. ПЭВМ с ПО – 1 шт. Комплект соединительных кабелей – 1 шт. Комплект программного обеспечения на CD- диске – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Аттестат стенда с протоколом– 1 шт. Программа и методика аттестации – 1 экз. Заключение метрологической экспертизы – 1 экз. Паспорт – 1 экз. | 2 |
|  | Стенд типа 2 | Электронный блок с ПЭВМ или пульт управления – 1 комплект. Электромеханический блок с планшайбой – 1 шт. Комплект соединительных кабелей – 1 шт. Комплект программного обеспечения на CD- диске ( при использовании ПЭВМ) – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Паспорт – 1 экз. | 2 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при их сертификации как средств измерений.

Стенд Типа 1 должен быть аттестован по Программе и методикам аттестации с оформлением протокола аттестации в сооветствии с ГОСТ РВ 0008-002-2013.

Стенд Типа 2 должен иметь в паспорте отметку о приемке ОТК изготовителя.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 36 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средств измерений или стендов по гарантии первичная поверка после ремонта и аттестация проводится за счет поставщика.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин