«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А.Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 31.03.2023 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведение первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

## Установка испытательная вибрационная электродинамическая.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Номинальная вынуждающая сила (вертикальная вибрация), Н – синусоидальная вибрация, амплитуда | 4200 |
| – ШСВ (спектр ИСО5344:2004 (20…2000 Гц), масса нагрузки равна mном), СКЗ | 2950 |
| – удар (полусинус, длительность 6 мс, допуск формы ± 20%, масса нагрузки равна mном), амплитуда | 8500 |
| Номинальный диапазон частот, Гц, не менее | 5-5600 |
| Диапазон воспроизведения частоты, Гц, не менее | 5-5600 |
| Диаметр стола вибростенда, мм | 175 |
| Приведенная масса подвижной системы вибростенда, кг, не более | 5,4 |
| Масса номинальной испытательной нагрузки при ускорении 200 м/с², mном , кг | 15,6±0,4 |
| Масса максимальной статической нагрузки, кг | 100 |
| Номинальное виброперемещение при отсутствии нагрузки на столе, мм, амплитуда, не менее | ±12,5 |
| Максимальное перемещение подвижной системы вибростенда, мм, не менее | ±15(30) |
| Коэффициент гармоник виброускорения (виброперемещения) при воспроизведении максимальных значений параметров вибрации в указанных частотных диапазонах не более, % | 10 |
| Коэффициент поперечных составляющих в указанных частотных диапазонах не более, % | 25 |
| Коэффициент неравномерности распределения виброускорения (вибропереме-щения) в указанных частотных диапазонах не более, % | 25 |
| Максимальное ускорение, амплитуда в импульсе, м/с2 (g | 1000 (102) |
| Частота основного резонанса, Гц, не менее | 3900 |
| Частота резонанса виброизоляции вибростенда, Гц | 4,0…5,0 |
| Приведенная масса подвижной системы, кг, не более | 5,05 |
| Масса вибростенда, кг, не более | 410 |
| Габариты вибростенда (длина х ширина х высота), не более, мм | 780х610х580 |
| Усилитель мощности |  |
| Выходная мощность усилителя мощности, кВт | 4 |
| Номинальный выходной ток, СКЗ, А | 40 |
| Выходное напряжения питания катушек подмагничивания, В, ± 10% | 115 |
| Масса усилителя мощности, кг, не более | 140 |
| Габариты усилителя мощности (длина х ширина х высота), не более, мм | 760х530х780 |
| Вентиляционная установка |  |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Частота вращения, об./мин | 2850 |
| Разрежение, на вибростенде, мм вд. ст., не менее | 370 |
| Масса вентиляционной установки, кг, не более | 56 |
| Масса шумоподавителя (устанавливается на вентиляционную установку) кг, не более | 10 |
| Габариты вентиляционной установки (длина х ширина х высота), не более, мм | 660х420х620 |
| Габариты шумоподавителя (длина х ширина х высота), не более, мм | 200х200х600 |
| Параметры сети питания | 380/220В 50Гц |
| Максимальная электрическая мощность, потребляемая вибрационной установкой, кВА, не более | 8,0 |
| Система управления виброиспытаниями |  |
| Измерительные каналы, шт., не менее | 4 |
| Напряжение питания, В | от 190 до 245 |
| Частота, Гц | от 47 до 63 |
| Максимальное напряжение сигнала управления (амплитудное значение) на нагрузке 30 кОм ±10%, В, не менее | 10,0 ±1% |
| Относительная погрешность установки выходного напряжения канала управления, %, не более | 2,0 |
| Среднеквадратическое значение уровня шума на выходе канала управления, дБ, не более | 50 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики выходного сигнала на нагрузке 30 кОм ±10% в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц, дБ, не более | 1 |
| Выходное сопротивление канала управления, Ом, не более | 100 |
| Коэффициент гармоник на выходе канала управления, %, не более | 0.1 |
| Подсистема формирования синусоидальных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты синусоидальной вибрации, %, не более | 0,01 |
| Диапазон скоростей автоматической развёртки частоты - по линейному закону, Гц/с; - по логарифмическому закону, окт/мин | 0,1 – 100 0.1 – 100 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности длительности автоматической развёртки частоты, не более - по линейному закону, %; - по логарифмическому, % | 1,0 1,0 |
| Погрешность поддержания среднеквадратического значения виброускорения системой автоматического регулирования, %, не более | 2 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования синусоидальной вибрации: - при погрешности подержания уровня ускорения ±2%, дБ, не менее - при погрешности подержания уровня ускорения ±5%, дБ, не менее | 90 100 |
| Диапазон ограничения максимальной абсолютной скорости компрессии, дБ/с | 1 – 200 |
| Диапазон ограничения максимальной относительной скорости компрессии, дБ/с*Гц | 0,1 – 10 |
| Подсистема формирования квазислучайных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Максимальная величина пик-фактора | 5 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения СКЗ ускорения ШСВ при времени осреднения 10 сек в рабочем диапазоне частот, %, не более | ± 1 |
| Предел допускаемого значения погрешности длительности испытаний, %, не более | 1,0 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования ускорения ШСВ, дБ, не менее | 90 |
| Закон распределения мгновенного ускорения ШСВ | Нормальный (Гауссов) закон |
| Частотное разрешение в диапазоне частот 1-10000 Гц, Гц | 1 |
| Подсистема формирования классического удара |  |
| Форма огибающей ускорения классического удара | полусинус, треугольник, трапеция, прямоугольник, пила с пиком в начале, пила с пиком в конце, пользовательская |
| Погрешность поддержания амплитуды и длительности импульса удара, %, не хуже | 5 |
| Диапазон задания длительности импульса удара, с | 0.001 – 0.1 |
| Согласующий усилитель |
| Количество каналов | 1 |
| ВХОД «CHARGE» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по заряду | 1 мВ/пКл 10 мВ/пКл 100 мВ/пКл |
| Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1, не менее | 104 пКл |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл), не более | 0,04 пКл |
| ВХОД «ICP» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по напряжению | 1 10 100 |
| Максимальное входное напряжение (пик) при КУ=1, не менее | 10В |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В (пик) | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «ICP» в диапазоне частот ,1 Гц…30 кГц, не более | 20 мкВ |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки коэффициента усиления на частоте 1 кГц при нормальных условиях | ±0,6 % (для КУ = 1) ±0,6 % (для КУ = 10) ±1,2 % (для КУ = 100) |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки коэффициента усиления в температурном диапазоне от 0 до плюс 40 °С | 0,5 % |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 3 до 20000 Гц | ±0,5 % |
| Частоты среза встроенных ФВЧ со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду и затуханием минус 3 дБ | 0,1 Гц 1 Гц 10 Гц |
| Тип разъема выхода | BNC |
| Максимальное выходное напряжение (пик), не менее | ±10 В |
| Выходное сопротивление (при токе нагрузки не более 10 мА, не более | 50 Ом |
| Режим питания датчиков со встроенным усилителем типа ICP: напряжение ток | 27 ± 3 В 3 ± 1 мА |
| Гальваническая развязка |
| сопротивление, не менее | 0,3 МОм |
| Допустимое синфазное напряжение, не более | 260 В |
| Время установления рабочего режима, не более | 20 с |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 ч |
| Напряжение питания от внешнего источника напряжения постоянного тока | 12±1 В |
| Ток потребления, не более | 230 мА |
| Габаритные размеры, не более | 156Ч132Ч35 мм |
| Масса, не более | 0,8 кг |
| Вибропреобразователь «зарядовый» |
| Коэффициент преобразования | 1 пКл/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 60000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 15000 g |
| Деформационная чувствительность (менее) | 0,005 gм/мкм |
| Электрическая емкость в нормальных условиях | 700 ... 900 пФ |
| Диапазон рабочих температур | -60 ... 150 °C |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |
| Вибропреобразователь «ICP» |
| Коэффициент преобразования | 1 мВ/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 5000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 10000 g |
| Частота установочного резонанса в осевом направлении (более) | 45 кГц |
| Уровень шума, СКЗ [1 Гц ÷ 10 кГц ] (менее) | 0,005 м/с² |
| Выходное сопротивление менее | 500 Ом |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | 8 ... 13 В |
| Питание: - напряжение - ток | 15 ... 30 В 2 ... 20 мА |
| Диапазон рабочих температур | -55 ... 125 °C |
| Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур (±) | 0,2 %/°С |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Установка испытательная вибрационная электродинамическая – 3 комплекта, в состав одного комплекта входит:

- вибростенд электродинамический Вибротрон ВС402 или эквивалент производства РФ;

- усилитель мощности;

- вентиляционная установка;

- компрессор системы пневморазгрузки и виброизоляция;

- эквивалент нагрузки, кг (15,6±0,4);

- расширительный стол с сеткой отверстий по чертежу Заказчика – 1шт.;

- система управления виброиспытаниями (4 измерительных канала, ПО: синус, ШСВ, классический удар,) – 1 шт;

- согласующий усилитель ZET 440 или эквивалент -1 шт.;

- вибропреобразователь «зарядовый» – 1 шт.;

- вибропреобразователь «ICP» -– 1 шт.;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной,                    периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации вибростенда – 1 шт.;

- свидетельство о поверке системы управления виброиспытаниями – 1 шт.;

-свидетельство о поверке согласующего усилителя – 1 шт.;

- паспорт на виброизмерительные преобразователи – 2 шт;

- свидетельства о поверке виброизмерительных преобразователей – 2 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

7.3. Для проведения работы на территории заказчика участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданную уполномоченным органом. В составе заявки должна быть представлена копия действующей лицензии на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданной уполномоченным органом

7.4. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1 - 2 рабочих дней.

7.5. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

•

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска оборудования не ранее 2021 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• В течении 10 дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования

Начальник отдела 55                     		                                    Л.В. Хрусталёв

(подпись, 	расшифровка подписи)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

1.  Наличие специальных допусков и разрешений у участника закупки

• Для проведения работы на территории заказчика участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданную уполномоченным органом.

• В составе заявки должна быть представлена копия действующей лицензии на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну, выданной уполномоченным органом

2.  Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

3. Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема.

Не требуется.

4. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

5. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

Начальник отдела 55                     		                                    Л.В. Хрусталёв

(подпись, 	расшифровка подписи)