«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на электронную нагрузку

1. Предмет закупки:

Поставка товара: электронная нагрузка.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить электронные нагрузки, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Не позднее 01.05.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Требования к техническим характеристикам (параметрам) программируемой электронной нагрузки постоянного тока:

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальное входное напряжение, не менее | 200 В |
|  | Максимальный входной ток, не менее | 140 А |
|  | Мощность, менее | 3000 Вт |
|  | Режимы работы: - стабилизация напряжения; - стабилизация тока; - стабилизация мощности; - стабилизация сопротивления. | Наличие |
|  | Погрешность измерений напряжения | ≤0,1% от номинального значения |
|  | Погрешность измерений тока | ≤0,2% от номинального значения |
|  | Погрешность измерений мощности | ≤0,5% от номинального значения |
|  | Защита (от перегрева, перенапряжения, избытка тока, перегрузки, сбоев питания) | Наличие |
|  | Удаленная компенсация напряжения | Наличие |
|  | Масса, не более | 20 кг |
|  | Требования по размещению | Под стойку 19” (Форм-фактор 3U) со штатными креплениями к ней и ручками |
|  | Удаленное управление и контроль по интерфейсам (USB, аналоговым, Ethernet) (наличие ПО производителя и описание протокола обмена SCPI и Modbus между приборами и ПК) | Наличие |
|  | Возможность параллельного подключения (шина master-slave) | Наличие |
|  | Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, не уже | От 0 до плюс 40 ºС |
|  | Питание от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерений

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программируемая электронная нагрузка постоянного тока | Программируемая электронная нагрузка постоянного тока – 1 шт.; Сетевой кабель – 1 шт.; Программное обеспечение с руководством оператора на цифровом носителе – 1 шт.; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт.; Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А.А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 40						Д.В. Волков