Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: источник питания

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Источник питания.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить источник питания, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Не позднее 01.05.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Требования к техническим характеристикам (параметрам) программируемого источника питания постоянного тока:

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальное входное напряжение, не менее | 40 В |
| 2. | Максимальный входной ток, не менее | 60 А |
| 3. | Мощность, менее | 1500 Вт |
| 4. | Пульсации напряжения на выходе, не более | 114 мВ пп/8 мВ скз |
| 5. | Пульсации силы тока на выходе, не более | 5,6 мВ скз |
| 6. | Измерение выходных I, U, P | Наличие |
| 7. | Погрешность напряжения | ≤0,1% от номинального значения |
| 8. | Погрешность тока | ≤0,2% от номинального значения |
| 9. | Погрешность мощности | ≤1% от номинального значения |
| 10. | Защита (от перегрева, перенапряжения, избытка тока, перегрузке, сбои питания) | Наличие |
| 11. | Одновременная индикация тока и напряжения | Наличие |
| 12. | Удаленная компенсация падения напряжения на проводах | Наличие |
| 13. | Вес кг, не более | 20 |
| 14. | Требования по размещению | Под стойку 19” (Форм-фактор 2U) со штатными креплениями к ней |
| 15. | Графический дисплей TFT сенсорной панелью, ручки. Интерфейс на русском языке. | Наличие |
| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| 16. | Удаленное управление и контроль по цифровым и аналоговым интерфейсам (USB, аналоговым, Ethernet) и протоколам (наличие ПО производителя и описание протокола обмена между приборами и ПК) | Наличие |
| 17. | Установка (опционально) цифрового интерфейс модуля. Цифровой интерфейс модуль, Ethernet 1P: скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с; прозрачный сокет; протокол SCPI и Modbus; 1x сокет RJ45, 8 конт. Документация, драйвера и программное обеспечение | Наличие |
| 18. | Возможность последовательного и параллельного подключения (шина master-slave) для совместной работы | Наличие |
| 19. | Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, не хуже | От 0 до плюс 40 ºС |
| 20. | Диапазон рабочей влажности окружающего воздуха, не хуже | От 0 до 80 % |
| 21. | Питание от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программируемый источник питания постоянного тока | Программируемый источник питания постоянного тока – 1 шт.; Цифровой интерфейс модуль Ethernet 1P: – 1 шт.; скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с; прозрачный сокет; протокол SCPI и Modbus 1x сокет RJ45, 8 конт. (Документация, драйвера и программное обеспечение) Сетевой кабель – 1 шт.; Программное обеспечение с руководством оператора на цифровом носителе – 1 шт.; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт.; Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А.А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 40						Д.В. Волков