Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги(или выполнения работ): по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180

1. Предмет закупки: Оказание услуги: по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180.

2. Место и условия оказания услуг: по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 28.02.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, в том числе: стоимость  доставки, ремонта, включая запасные части и детали, соединительные кабели, стоимость первичной аттестации, с оформлением Аттестата и оформление акта ввода в эксплуатацию, причитающее вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин, и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

- Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Технические характеристики стойки усилительной

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 12,0 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 0-5000 |
| Максимальное выходное напряжение (СКЗ), В | 118,0 |
| Максимальный выходной ток (СКЗ), А | 120 |
| Максимальное входное напряжение (СКЗ), В | 3 |
| Отношение сигнал/шум, не менее, дБ | 70,0. |
| Коэффициент гармоник, не более, % | 1,0 |
| КПД, не менее, % | 88,0 |
| Потребляемая мощность, от сети 220/380В – 50Гц, кВА | 16,0 |
| Вых. Напряжение блока подмагничивания вибратора, В | 280 |
| Вых. ток блока подмагничивания вибратора, А | 5,0 |
| Габаритные размеры (высота-глубина-ширина), мм | 1450х740х540 |
| Масса, не более, кг | 320,0 |

- Требования по комплекту поставки:

произвести модернизацию вибростенда TV 56263/LS-180, а именно:

- замена стойки усилительной;

- поставка кабелей для подключения усилителя к сети, к вибратору, к вентилятору охлаждения вибратора;

- ремонт подвижной катушки вибростенда TV 56263/LS-180;

- пуско-наладочные работы;

- переборка вибратора с установкой системы позиционирования;

- первичная аттестация;

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: Требуются пусконаладочные работы.

Исполнитель должен обеспечить проведение полного объёма пуско-наладочных работ на территории Заказчика ( по месту эксплуатации оборудования), включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытание оборудования;

- первичная аттестация.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Вибростенд по окончании модернизации должен отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и соответствовать паспортным характеристикам.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания Универсального передаточного документа.

10. Требования к упаковке: не требуется

11. Прочие дополнительные требования к товару: не требуется

Дата выпуска стойки усилительной и прочих комплектующих – не ранее 2021 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 55

(Начальник подразделения)

______________________Л.В.Хрусталев

(подпись, расшифровка подписи)