«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А.Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Система управления виброиспытаниями

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Система управления виброиспытаниями.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 12.01.2023 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение первичной поверки  и свидетельств о поверке.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

## Система управления виброиспытаниями.

Технические характеристики:

| Основные параметры и характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Измерительные каналы, шт., не менее | 4 |
| Напряжение питания, В | от 190 до 245 |
| Частота, Гц | от 47 до 63 |
| Максимальное напряжение сигнала управления (амплитудное значение) на нагрузке 30 кОм ±10%, В, не менее | 10,0 ±1% |
| Относительная погрешность установки выходного напряжения канала управления, %, не более | 2,0 |
| Среднеквадратическое значение уровня шума на выходе канала управления, дБ, не более | 50 |
| Выходное сопротивление канала управления, Ом, не более | 100 |
| Коэффициент гармоник на выходе канала управления, %, не более | 0.1 |
| Уровень шума, приведенный к входу мкВ | 50 |
| Неравномерность АЧХ (амплитудно-частотной модуляции) измерительных каналов относительно опорной частоты 1 кГц на нагрузке 30 кОм в режиме синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 10 Гц, дБ | 0,5 |
| Неравномерность АЧХ (амплитудно-частотной модуляции) измерительных каналов относительно опорной частоты 1 кГц на нагрузке 30 кОм в режиме синусоидальной вибрации в диапазоне частот свыше 10 до 10000 Гц, дБ | 0,1 |
| Разрешающая способность по частоте в режиме синусоидальной вибрации, % | 0,01 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала в режиме синусоидальной вибрации | 0,1 |
| Число спектральных линий в режиме случайной широкополосной вибрации | 10000 |
| Габаритные размеры приборного блока, ДхШхВ, мм | 500х32х50 |
| Масса приборного блока, кг | 5 |
| Потребляемая мощность, В*А | 200 |
| Диапазон входного напряжения переменного тока (амплитудные значения) В | 0-10 |
| Диапазон выходного напряжения переменного тока (амплитудные значения) В | 0-10 |
| Максимальная частота дискретизации кГц | 64,768 |
| Число каналов управления | 1 |
| Число измерительных каналов | 4 |
| Поддерживаемые типы датчиков из описания типа: с выходным сигналом по заряду, со встроенной электроникой, с линейным выходом; | - |
| Погрешность установки частоты выходного сигнала %; | 0,01 |
| Разрешающая способность по частоте | 0,01 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования в режиме синусоидальной вибрации дБ | 100 |
| Подсистема формирования синусоидальных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты синусоидальной вибрации, %, не более | ±0,01 |
| Диапазон скоростей автоматической развёртки частоты - по линейному закону, Гц/с; - по логарифмическому закону, окт/мин | 0,1 – 100 0.1 – 100 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности длительности автоматической развёртки частоты, не более - по линейному закону, %; - по логарифмическому, % | 1,0 1,0 |
| Погрешность поддержания среднеквадратического значения виброускорения системой автоматического регулирования, %, не более | 2 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования синусоидальной вибрации: - при погрешности подержания уровня ускорения ±2%, дБ, не менее - при погрешности подержания уровня ускорения ±5%, дБ, не менее | 90 100 |
| Диапазон ограничения максимальной абсолютной скорости компрессии, дБ/с | 1 – 200 |
| Диапазон ограничения максимальной относительной скорости компрессии, дБ/с*Гц | 0,1 – 10 |
| Подсистема формирования квазислучайных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Максимальная величина пик-фактора | 5 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения СКЗ ускорения ШСВ при времени осреднения 10 сек в рабочем диапазоне частот, %, не более | ± 1 |
| Предел допускаемого значения погрешности длительности испытаний, %, не более | 1,0 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования ускорения ШСВ, дБ, не менее | 90 |
| Закон распределения мгновенного ускорения ШСВ | Нормальный (Гауссов) закон |
| Частотное разрешение в диапазоне частот 1-10000 Гц, Гц | 1 |
| Подсистема формирования классического удара |  |
| Форма огибающей ускорения классического удара | полусинус, треугольник, трапеция, прямоугольник, пила с пиком в начале, пила с пиком в конце, пользовательская |
| Погрешность поддержания амплитуды и длительности импульса удара, %, не хуже | 5 |
| Диапазон задания длительности импульса удара, с | 0.001 – 0.1 |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Система управления виброиспытаниями – 1 комплект, в составе:

- система управления виброиспытаниями (4 измерительных канала, ПО: синус, ШСВ, удар);

- виброизмерительные преобразователи – 4 шт.;

- паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- методика (первичной, периодической, повторной) поверки – 1 шт.;

- свидетельство о поверке системы управления виброиспытаниями – 1 шт.;

- паспорт на виброизмерительные преобразователи – 4 шт.;

- свидетельства о поверке виброизмерительных преобразователей – 4 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ: нет

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска оборудования не ранее 2021 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Начальник отдела 55                     		                                    Д.В. Хорзов

(подпись, 	расшифровка подписи)