«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А.Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая с горизонтальным столом на единой станине.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.10.2023 г., пусконаладочные работы и первичная аттестация должны быть выполнены в срок до 15.12.2023г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведение первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

## Установка испытательная вибрационная электродинамическая.

Технические характеристики:

| Основные параметры и характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вибростенд |
| Максимальная вынуждающая сила (синус/ШСВ/удар), Fmax, кН не менее | 140/130/280* |
| Диапазон частот, fн - fв, Гц не менее | от 5 до 2500 |
| Верхние пределы диапазонов воспроизводимых амплитуд: |
| Виброперемещения (синус), smax, мм не менее | 100 |
| Виброскорости (синус), vmax, м/с не менее | 1,8 |
| Виброускорения (синус), amax, g не менее | 100 |
| Приведенная масса подвижной системы вибростенда, mпр, кг, не более | 90 |
| Диаметр стола вибростенда, Ø, мм не менее | 490 |
| Максимальная масса нагрузки** mmax кг не менее | 1500 |
| Первая резонансная частота подвижной системы вибростенда, fr, Гц не менее | 1800 Гц ± 5% |
| Требование к конструкции |
| Вибростенд должен быть оснащен гидростатическими подшипниками в количестве не менее, шт. | 2 |
| Тип подшипника вибростенда | гидростатический, с принудительной циркуляцией масла под давлением от гидравлической маслостанции |
| В заявке участника должны присутствовать: габаритный чертеж Вибростенда в трёх проекциях, в виде вибростенда с горизонтальным столом на монобазе с указанием габаритных размеров, а также чертеж гидростатического подшипника виброгенератора в разрезе с описанием конструкции. Допускается на английском языке. | Наличие |
| * При длительности ударного импульса ˂ 3 мс ** Включая приведенную массу подвижной системы вибростенда |
| 2. Горизонтальный стол на единой станине с вибростендом (монобаза) |
| Габариты вибростенда (ШДВ) вместе с горизонтальным столом на монобазе, не более, мм | 1900*3700*1300 |
| Масса вибростенда (ШДВ) вместе с горизонтальным столом на монобазе, не более, кг | 13 000 |
| Габаритные размеры подвижной плиты, Д×Ш, мм | 1000х1000 |
| Масса подвижной плиты не более, кг | 130 |
| Масса адаптера, не более, кг | 34 |
| Подшипники (Тип подшибников-гидростатические, с принудительной циркуляцией масла под давлением от гидравлической маслостанции), не менее, шт. | 4 |
| Номинальный рабочий диапазон частот, fн - fв, Гц | 5 – 2000 |
| Материал подвижной плиты | Магниевый сплав |
| Опрокидывающие моменты: Тангаж, М, не менее кНм Крен, М, не менее кНм Рыскание, М, не менее кНм | 154,1 124,0 102,3 |
| 3 Усилитель мощности |
| Выходная мощность (СКЗ), Рвых, не менее кВА | 200 |
| КПД усилителя, ƞ, не менее % | >90 |
| Габаритные размеры усилителя, ДхШхВ, не более мм | (1850*1000*1950) |
| Параметры сети питания | 3-и фазы 380 В 50 Гц |
| 4. Расширительный стол |
| Форма рабочей поверхности | Круг |
| Диаметр рабочей поверхности, мм не менее, | 700 |
| Масса, кг не более | 50 |
| Рабочий частотный диапазон Синус/ШСВ Гц, не менее | 5-2000/5-2000 |
| Материал стола | Магниевый сплав |
| Сетка отверстий на рабочей поверхности стола | По чертежу заказчика |
| 5. Система управления виброиспытаниями |  |
| Измерительные каналы, шт., не менее | 4 |
| Напряжение питания, В | от 190 до 245 |
| Частота, Гц | от 47 до 63 |
| Максимальное напряжение сигнала управления (амплитудное значение) на нагрузке 30 кОм ±10%, В, не менее | 10,0 ±1% |
| Относительная погрешность установки выходного напряжения канала управления, %, не более | 2,0 |
| Среднеквадратическое значение уровня шума на выходе канала управления, дБ, не более | 50 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики выходного сигнала на нагрузке 30 кОм ±10% в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц, дБ, не более | 1 |
| Выходное сопротивление канала управления, Ом, не более | 100 |
| Коэффициент гармоник на выходе канала управления, %, не более | 0.1 |
| Подсистема формирования синусоидальных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты синусоидальной вибрации, %, не более | 0,01 |
| Диапазон скоростей автоматической развёртки частоты - по линейному закону, Гц/с; - по логарифмическому закону, окт/мин | 0,1 – 100 0.1 – 100 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности длительности автоматической развёртки частоты, не более - по линейному закону, %; - по логарифмическому, % | 1,0 1,0 |
| Погрешность поддержания среднеквадратического значения виброускорения системой автоматического регулирования, %, не более | 2 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования синусоидальной вибрации: - при погрешности подержания уровня ускорения ±2%, дБ, не менее - при погрешности подержания уровня ускорения ±5%, дБ, не менее | 90 100 |
| Диапазон ограничения максимальной абсолютной скорости компрессии, дБ/с | 1 – 200 |
| Диапазон ограничения максимальной относительной скорости компрессии, дБ/с*Гц | 0,1 – 10 |
| Подсистема формирования квазислучайных сигналов |  |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 1–10000 |
| Максимальная величина пик-фактора | 5 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения СКЗ ускорения ШСВ при времени осреднения 10 сек в рабочем диапазоне частот, %, не более | ± 1 |
| Предел допускаемого значения погрешности длительности испытаний, %, не более | 1,0 |
| Динамический диапазон автоматического регулирования ускорения ШСВ, дБ, не менее | 90 |
| Закон распределения мгновенного ускорения ШСВ | Нормальный (Гауссов) закон |
| Частотное разрешение в диапазоне частот 1-10000 Гц, Гц | 1 |
| Подсистема формирования классического удара |  |
| Форма огибающей ускорения классического удара | полусинус, треугольник, трапеция, прямоугольник, пила с пиком в начале, пила с пиком в конце, пользовательская |
| Погрешность поддержания амплитуды и длительности импульса удара, %, не хуже | 5 |
| Диапазон задания длительности импульса удара, с | 0.001 – 0.1 |
| 6. Система сбора данных |
| Требования к системе сбора данных Количество каналов Не менее 2 Тип АЦП 24 битный Частота дискретизации, кГц Не менее 40 000 Относительная погрешность измерения, % Не хуже ±0,05 Определение датчиков I²C Интерфейс обмена данными EtherCAT Скорость передачи данных, Мбит/с Не менее 100 Мбит/c Программное обеспечение: - Сохранение данных Потоковое сохранение, многофайловое сохранение, триггеры (аналоговый, цифровой, математический), настройка частоты выборки при сохранении, наложение математических функций - Анализ Математическая библиотека для обработки сигналов и данных (собственный редактор формул, фильтрация сигналов, статистика), БПФ анализ, Частотный анализ в 1/n октавных полосах - Экспорт данных Создание и печать отчётов в pdf; экспорт данных MS Excel, Txt/CSV или ASCII, DIAdem, MATLAB®, wav, unv, bwf, sdf Тип Акселерометра 3-х осевой с I²C интерфейсом Измерение амплитудного значения ускорения, g Не менее 50 Коэффициент преобразования по напряжению, мВ/g Не менее 40 Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне температур от 0 до +85 °С, % Не хуже ± 3 Диапазон рабочих частот, кГц Не менее 0 – 10 000 Диапазон измерений температуры, °С Не хуже, чем от -40 до 125 Точность и измерения температуры в диапазоне от -40 до + 85 °С, °С Не хуже ± 3 | Наличие |
| 7. Согласующий усилитель |
| Количество каналов | 1 |
| ВХОД «CHARGE» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по заряду | 1 мВ/пКл 10 мВ/пКл 100 мВ/пКл |
| Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1, не менее | 104 пКл |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл), не более | 0,04 пКл |
| ВХОД «ICP» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по напряжению | 1 10 100 |
| Максимальное входное напряжение (пик) при КУ=1, не менее | 10В |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В (пик) | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «ICP» в диапазоне частот ,1 Гц…30 кГц, не более | 20 мкВ |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки коэффициента усиления на частоте 1 кГц при нормальных условиях | ±0,6 % (для КУ = 1) ±0,6 % (для КУ = 10) ±1,2 % (для КУ = 100) |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки коэффициента усиления в температурном диапазоне от 0 до плюс 40 °С | 0,5 % |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 3 до 20000 Гц | ±0,5 % |
| Частоты среза встроенных ФВЧ со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду и затуханием минус 3 дБ | 0,1 Гц 1 Гц 10 Гц |
| Тип разъема выхода | BNC |
| Максимальное выходное напряжение (пик), не менее | ±10 В |
| Выходное сопротивление (при токе нагрузки не более 10 мА, не более | 50 Ом |
| Режим питания датчиков со встроенным усилителем типа ICP: напряжение ток | 27 ± 3 В 3 ± 1 мА |
| Гальваническая развязка |
| сопротивление, не менее | 0,3 МОм |
| Допустимое синфазное напряжение, не более | 260 В |
| Время установления рабочего режима, не более | 20 с |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 ч |
| Напряжение питания от внешнего источника напряжения постоянного тока | 12±1 В |
| Ток потребления, не более | 230 мА |
| Габаритные размеры, не более | 156Ч132Ч35 мм |
| Масса, не более | 0,8 кг |
| 8. Вибропреобразователь «зарядовый» |
| Коэффициент преобразования | 1 пКл/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 60000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 15000 g |
| Деформационная чувствительность (менее) | 0,005 gм/мкм |
| Электрическая емкость в нормальных условиях | 700 ... 900 пФ |
| Диапазон рабочих температур | -60 ... 150 °C |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |
| 9. Вибропреобразователь «ICP» |
| Коэффициент преобразования | 1 мВ/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 5000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 10000 g |
| Частота установочного резонанса в осевом направлении (более) | 45 кГц |
| Уровень шума, СКЗ [1 Гц ÷ 10 кГц ] (менее) | 0,005 м/с² |
| Выходное сопротивление менее | 500 Ом |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | 8 ... 13 В |
| Питание: - напряжение - ток | 15 ... 30 В 2 ... 20 мА |
| Диапазон рабочих температур | -55 ... 125 °C |
| Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур (±) | 0,2 %/°С |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |
| 10. Трехфазный фильтр индустриальных помех для защиты от высокочастотных электромагнитных помех со следующими характеристиками: (для питания образцов) |
| - Ослабление высокочастотных помех в диапазоне частот от 10 кГц до 150 кГц (на нагрузке 50 Ом) не менее 30 дБ; - Ослабление высокочастотных помех в диапазоне частот от 150 кГц до 100 МГц (на нагрузке 50 Ом) не менее 60 дБ; - Ослабление наносекундных импульсных помех по ГОСТ 20804.4.4.-2013 не менее чем в 100 раз; - Ослабление микросекундных импульсных помех по ГОСТ 51317.4.5-99 не менее чем в 4 раза - Затухание индустриальных радиопомех: -- на частоте 0,01 МГц не менее 36 дБ -- на частоте 0,016 МГц не менее 42 дБ -- на частоте 0,022 МГц не менее 47 дБ -- на частоте 0,027 МГц не менее 55 дБ -- на частоте 0,036 МГц не менее 58 дБ -- на частоте 0,048 - 100 МГц не менее 60 дБ - Максимальная мощность трёхфазной нагрузки не менее 21 кВА - Максимальный ток не менее 32А - Рабочее напряжение 380В 50Гц - Сопротивление изоляции не менее 10 Мом - Габаритные размеры не более 730х200х200 мм - Вес не более 15 Кг. В составе поставки фильтра должен быть акт и протокол измерений, подтверждающий указанные параметры фильтра. Акт должен быть составлен организацией, имеющей лицензию РОСТЕХНАДЗОРА на проведение оценок соответствия в форме испытаний по электромагнитной совместимости и электробезопасности или аккредитацию РОСАККРЕДИТАЦИИ на проведение испытаний на электромагнитную совместимость по ТРТС 020. В заявке поставщику необходимо указать модель и производителя данного фильтра. | Наличие |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Установка испытательная вибрационная электродинамическая – 1 комплект, в составе:

- вибростенд электродинамический:

- горизонтальный стол на единой станине с вибростендом (монобаза);

- усилитель мощности;

- компрессор поршневой безмасляный

- маслостанция

- стойка охлаждения (водяная система охлаждения первичного контура);

- охладитель вторичного контура;

- воздушный компрессор, используемый для пневмосистемы компенсации статической нагрузки;

- эквивалент нагрузки, для вертикального стола вибростенда, массой mном = 500 ± 4,5 кг;

- расширительный стол типа HE700CR или эквивалент, с сеткой отверстий по чертежу Заказчика – 1шт.;

- система управления виброиспытаниями (4 измерительных канала, ПО: синус, ШСВ, классический удар, виброудар);

- система сбора данных;

- трехфазный фильтр защиты от электромагнитных помех;

- виброизмерительные преобразователи – 4 шт;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации вибростенда – 1 шт.;

- свидетельство о поверке системы управления виброиспытаниями – 1 шт.;

- паспорт на виброизмерительные преобразователи – 4 шт;

- свидетельства о поверке виброизмерительных преобразователей – 4 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1–2 рабочих дней.

7.4. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

## • Дата выпуска оборудования не ранее 2021 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о модели и производителе поставляемого Товара включая все его составные части входящие в комплект поставки (перечисленные в п.6), с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Предлагаемое Оборудование должно быть серийного производства с указанием информации о предлагаемой модели на официальном сайте и в каталогах производителя.

• Вместе с Техническим предложением к заявке Поставщик должен представить письменное подтверждение предприятия изготовителя (на фирменном бланке с подписью и печатью) о предоставлении ему прав на поставку Предлагаемого вибростенда Заказчику, а также на осуществление сервисного обслуживания на территории РФ.

• В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Начальник отдела 55                     		                                    Д.В. Хорзов

(подпись, 	расшифровка подписи)

|  | Приложение 1 к Техническому заданию |
| --- | --- |