Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара:  Шкаф вытяжной  ЛАБ - РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG  или  эквивалент

(наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки: Поставка товара:

Шкаф вытяжной ЛАБ- РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG или эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Шкаф вытяжной  предназначен для выполнения работ с легковоспламеняющимися  жидкостями (ЛВЖ) и решения общелабораторных задач.

5.1 Технические характеристики:

Рабочий бокс шкафа вытяжного:

- рабочая поверхность  столешницы монолитный  керамогранит 20 мм (аналог FFFRIDURIT),

должна быть устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических

растворителей и высоких температур, цвет серый

- размер рабочего пространства – 1460*750*1360мм

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской

(RAL 7035/RAL 5023)

- передний противопроливочный бортик – шлифованная нержавеющая сталь

- задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с

фактурой шагреневой кожи

- 1 подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем  0 – 670 мм, не изменяет

габариты шкафа при подъеме

- средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме

- верхний неподвижный экран – металл

- на верхней панели:

-  4 противовзрывных клапана

-  светильник светодиодный во взрывобезопасном исполнении 2х36 Вт (IP67) отделен от

рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм

- фланец диаметром не более 250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)

-   2 уровня вытяжки

- в задней панели:

-  4 отверстия диаметром не более 22 мм с заглушками из нержавеющей  стали для установки

дополнительных патрубков или кранов

-  технологическое отверстие диаметром не более 50 мм с заглушкой из ПВХ

-  противовес размещен в левой передней стойке-пилоне

Рамное основание:

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного

сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с

фактурой шагреневой кожи

-  выключатель

-  автомат аварийного отключения питания 16А

-  2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2 кВт (IP54)

-  электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне

-  регулируемые опоры

# Тумба для  хранения из  металла

# - габаритные размеры  1430 х 500 х 630 мм

# - корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- фасады двойные металлические с шумогасителем

- тумба  имеет 2 отделения:

- левое отделение шириной 908 мм

- правое отделение шириной 450 мм

-  в каждом отделении одна съемная полка, регулируемая по высоте

- ручки - полипропилен

- замок в каждой дверце

- угол открытия  не более 270о

- допустимая нагрузка на полку не более 30 кг

- фланец диаметром 100 мм на задней стенке для подключения к вытяжной вентиляции

- вытяжка со всех отделений и зон хранения

- скрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Для удобства пользователей регулировка опор

осуществляется изнутри тумбы через цоколь

Светильник 2х18 Вт (IP 67) во взрывобезопасном исполнении к шкафу вытяжному

6. Требования по комплекту поставки:

Комплект поставки:

1. Шкаф вытяжной  ЛАБ - РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG  или  эквивалент - 2 шт.

2. Тумба для хранения из металла 1430х500х630 мм - 1 шт.

3. Светильник 2х18 Вт (IP 67) во взрывобезопасном исполнении к шкафу вытяжному - 2 шт.

4. Паспорт

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2022 год.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник сборочно-монтажного цеха 62              	                                      С.И.Борисов

(Начальник подразделения)                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи)