Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Источник питания

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Источник питания.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить источник питания, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 31.03.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) источников питания переменного тока

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная выходная мощность, не менее | 3000 ВА |
|  | Максимальный выходной ток (СКЗ), не менее | 24 А (при напряжении 0-150 В)/12 А (при напряжении 0-300 В) |
|  | Максимальный выходной ток (пиковое значение), не менее | 72 А (при напряжении 0-150 В)/36 А (при напряжении 0-300 В) |
|  | Кол-во фаз на выходе | 1 |
|  | Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD), менее | 0,5% в диапазоне 45-500 Гц (активная нагрузка) |
|  | Время отклика, не более | 100 мкс |
|  | Максимальное напряжение на выходе, не менее | 300 В |
|  | Разрешение | Не более 0,1 В |
|  | Погрешность установки выходного напряжения, не более | ±(0,2%+0,6 В) |
|  | Диапазон изменения частоты выходного напряжения, не менее | 45 – 500 Гц |
|  | Память, не менее | 10 ячеек |
|  | Разрешение установки частоты, не более в диапазоне от 45 до 99,9 Гц в диапазоне от 100 до 500 Гц | 0,1 Гц 1 Гц |
|  | Напряжение питания при частоте от 47 до 63 Гц | 220 В AC. ±10%, |
|  | Максимальный потребляемый ток, не более | 60 A |
|  | Высота корпуса, не более | 6U |
|  | Масса, не более | 105 кг |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник питания переменного тока | Источник питания переменного тока – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки (Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев