Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: анализаторы цепей.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: анализаторы цепей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить анализаторы цепей, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.03.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Функциональные требования:

Анализаторы цепей должны представлять собой прибор, имеющий не менее двух измерительных портов, не менее двух синхронизированных генераторов испытательного сигнала. Комплект средств измерений должен обеспечивать измерение параметров четырёхполюсника: S11, S21, S12, S22.

Анализаторы цепей должны иметь возможность представления результатов измерения во временной области. Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: «радиоимпульс», «видеоимпульс», «видеоперепад».

Технические характеристики оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не уже, ГГц | от 53,57 до 75,0 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более: | ±2(10-5 |
|  | Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента отражения: - в ¦Г¦ - в КСВН | от 0,024 до 0,636 от 1,05 до 4,5 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения | ±(0,015+0,025х¦Г¦+0,05х¦Г¦2) |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения, выраженного в КСВН в диапазоне значений от 1,05 до 4,5, % | от 3,0 до 15,0 |
|  | Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента отражения, градусов | от 0 до 360 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента отражения, градусов | ±[1+60х¦ΔГ¦/¦Г¦] |
|  | Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ | от минус 60 до 0 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ: - в диапазоне от минус 60 дБ до минус 40 дБ - в диапазоне от минус 40 дБ до 0 дБ включительно | ±1,0 ±0,5 |
|  | Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента передачи, градусов | от 0 до 360 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи, дБ: - в диапазоне от минус 60 дБ до минус 40 дБ - в диапазоне от минус 40 дБ до 0 дБ включительно | ±8,0 ±4,0 |
|  | Количество измерительных портов, не менее | 2 |
|  | Тип измерительных портов по ГОСТ РВ 51914-2002 (рис.47, прямоугольный фланец) | 3,6×1,8 |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока, частотой (50±1) Гц, с номинальным значением | 220 В |

Г – коэффициент отражения, определяемый по формуле: Г = (КСВН-1)/(КСВН+1)

Технические характеристики комплекта средств измерений должны быть подтверждены приложением «Описание типа средства измерений» к свидетельству об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о первичной поверке.

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 5 (пять) комплектов средств измерений в составе:

Таблица 2  Состав 1 комплекта средств измерений

| № п/п | Наименование прибора для измерения | Комплектация каждого |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор цепей векторный | Анализатор цепей– 1 шт.; Кабель питания – 1 шт. Формуляр – 1 шт; Электронный накопитель с программным обеспечением, руководством по эксплуатации и методикой поверки– 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа (Копия) с Описанием типа (Копия) – 1 шт; Методика поверки – 1 шт; Свидетельство о первичной поверке– 1 шт; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Комплект мер калибровочных (волновое сопротивление: 50 Ом, 3,5 мм (вилка/розетка) состав комплекта::мера калибровочная ХХ (вилка), мера калибровочная КЗ (вилка), мера калибровочная СН (вилка), мера калибровочная ХХ (розетка), мера калибровочная КЗ (розетка), мера калибровочная СН (розетка), перемычка (должен обеспечивать точностные характеристики поставляемого анализатора цепей векторного) со Свидетельством о первичной поверке– 1 шт. и Описанием типа (копия) – 1 шт.; Кабели измерительные прецизионные (тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм вилка, длина 60 см.) – 4 шт; Переход коаксиальный прецизионный (тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)) – 4 шт.; Переход коаксиальный прецизионный (тип N (вилка) - тип III (розетка)) – 4 шт. Комплект мер калибровочных (мера калибровочная КЗ, мера калибровочная СН, мера калибровочная ‘¼ волноводная секция’ (комплект должен обеспечивать точностные характеристики поставляемого анализатора цепей векторного) со свидетельством о первичной поверке – 1 шт. и описанием типа (копия) – 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев. с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 25						А. А. Шарагин