СООБЩЕНИЕ от 17.11.2022 № СЗ-1141

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

установка испытательная вибрационная электродинамическая

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: установка испытательная вибрационная электродинамическая, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара установка испытательная вибрационная электродинамическая, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 24 ноября 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание с квалификационными требованиями;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 17.11.2022 № СЗ-1141

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Установка испытательная вибрационная электродинамическая с расширительным столом- 3 ед..

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.08.2023 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведение первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

## Предлагаемая к поставке электродинамическая виброустановка, а также контроллер (система управления виброиспытаниями) должны быть производства от одного завода-производителя.

Технические характеристики:

| Основные параметры и характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вибростенд |
| Максимальная вынуждающая сила (синус/ШСВ/удар), Fmax, кН не менее | 5,8/4/17,76 |
| Диапазон частот, fн - fв, Гц не менее | от 5 до 3500 |
| Верхние пределы диапазонов воспроизводимых амплитуд: |
| Виброперемещения (синус), smax, мм не менее | 51 |
| Виброскорости (синус), vmax, м/с не менее | 1,8 |
| Виброускорения (синус), amax, g не менее | 100 |
| Приведенная масса подвижной системы вибростенда, mпр, кг, не более | 6 |
| Диаметр стола вибростенда, Ø, мм не более | 200 |
| Вставки на столе вибростенда, наличие | 8 шт M8 х Д100 мм, 8 шт M8 на Д160 мм , М10 в центре |
| Максимальная масса нагрузки** mmax кг не менее | 300 |
| Первая резонансная частота подвижной системы вибростенда при пустом столе, fr, Гц не хуже | >3000 Гц |
| Опрокидывающие момент арматуры не хуже | >300 Nm |
| Габариты мм, не более | 870×670×810 |
| Масса кг, не более | 990 кг |
| 2. Расширительный стол |
| Габариты рабочей поверхности стола, мм не менее | 400х400 |
| Масса стола кг, не более | 7,5 |
| Рабочий частотный диапазон, синус, Гц не менее | 5-2000 |
| Материал стола | Магниевый сплав |
| 3 Усилитель мощности |
| Выходная мощность, не более кВА | 8 |
| КПД усилителя, ƞ, не хуже % | >93 |
| Габаритные размеры усилителя, ГхШхВ, не более мм | 480х660х1500 |
| Параметры сети питания | 3-и фазы 380 В 50 Гц |
| 4. Вентилятор вибростенда |  |
| Мощность кВт | 4 |
| Диаметр гофры мм | 120 |
| Длина гофры, м | 6 |
| 5. Система управления виброиспытаниями с поверкой |
| Нахождение в ГРСИ РФ | наличие |
| Интерфейс контроллера на русском языке | наличие |
| Измерительные каналы, шт., не менее | 4 |
| Управляющий канал, шт., не менее | 1 |
| Канал COLA, шт., не менее | 1 |
| 24-битный АЦП/ЦАП | наличие |
| Поддержка датчиков: Voltage, IEPE (ICP), Charge, TEDS | наличие |
| Динамический диапазон по входу, дБ, не менее | 120 |
| Динамический диапазон по выходу, дБ, не менее | 100 |
| Программное обеспечение | Синус, ШСВ, Классический удар |
| 6. Согласующий усилитель |
| Количество каналов | 1 |
| ВХОД «CHARGE» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по заряду | 1 мВ/пКл 10 мВ/пКл 100 мВ/пКл |
| Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1, не менее | 104 пКл |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл), не более | 0,04 пКл |
| ВХОД «ICP» |
| Тип разъема | BNC |
| Коэффициент усиления по напряжению | 1 10 100 |
| Максимальное входное напряжение (пик) при КУ=1, не менее | 10В |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: |
| в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) | 0,1…100 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) | 0,1…50 000 Гц |
| в диапазоне выходных напряжений не более 10 В (пик) | 0,2…30 000 Гц |
| СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «ICP» в диапазоне частот ,1 Гц…30 кГц, не более | 20 мкВ |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки коэффициента усиления на частоте 1 кГц при нормальных условиях | ±0,6 % (для КУ = 1) ±0,6 % (для КУ = 10) ±1,2 % (для КУ = 100) |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки коэффициента усиления в температурном диапазоне от 0 до плюс 40 °С | 0,5 % |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 3 до 20000 Гц | ±0,5 % |
| Частоты среза встроенных ФВЧ со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду и затуханием минус 3 дБ | 0,1 Гц 1 Гц 10 Гц |
| Тип разъема выхода | BNC |
| Максимальное выходное напряжение (пик), не менее | ±10 В |
| Выходное сопротивление (при токе нагрузки не более 10 мА, не более | 50 Ом |
| Режим питания датчиков со встроенным усилителем типа ICP: напряжение ток | 27 ± 3 В 3 ± 1 мА |
| Гальваническая развязка |
| сопротивление, не менее | 0,3 МОм |
| Допустимое синфазное напряжение, не более | 260 В |
| Время установления рабочего режима, не более | 20 с |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 ч |
| Напряжение питания от внешнего источника напряжения постоянного тока | 12±1 В |
| Ток потребления, не более | 230 мА |
| Габаритные размеры, не более | 156Ч132Ч35 мм |
| Масса, не более | 0,8 кг |
| 7. Вибропреобразователь «зарядовый» |
| Коэффициент преобразования | 1 пКл/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 60000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 15000 g |
| Деформационная чувствительность (менее) | 0,005 gм/мкм |
| Электрическая емкость в нормальных условиях | 700 ... 900 пФ |
| Диапазон рабочих температур | -60 ... 150 °C |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |
| 8. Вибропреобразователь «ICP» |
| Коэффициент преобразования | 1 мВ/м/с² |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) | 0.05 |
| Рабочий диапазон частот | 0,5 ... 15000 Гц |
| Максимальное значение амплитуды измеряемой величины | 5000 м·с² |
| Максимальный удар (пиковое значение) | 10000 g |
| Частота установочного резонанса в осевом направлении (более) | 45 кГц |
| Уровень шума, СКЗ [1 Гц ÷ 10 кГц ] (менее) | 0,005 м/с² |
| Выходное сопротивление менее | 500 Ом |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | 8 ... 13 В |
| Питание: - напряжение - ток | 15 ... 30 В 2 ... 20 мА |
| Диапазон рабочих температур | -55 ... 125 °C |
| Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур (±) | 0,2 %/°С |
| Тип соединителя | AR03 (10-32 UNF) |
| Направление вывода | горизонтальный |
| 9. Трехфазный фильтр индустриальных помех для защиты от высокочастотных электромагнитных помех со следующими характеристиками: (для питания образцов) |
| - Ослабление высокочастотных помех в диапазоне частот от 10 кГц до 150 кГц (на нагрузке 50 Ом) не менее 30 дБ; - Ослабление высокочастотных помех в диапазоне частот от 150 кГц до 100 МГц (на нагрузке 50 Ом) не менее 60 дБ; - Ослабление наносекундных импульсных помех по ГОСТ 20804.4.4.-2013 не менее чем в 100 раз; - Ослабление микросекундных импульсных помех по ГОСТ 51317.4.5-99 не менее чем в 4 раза - Затухание индустриальных радиопомех: -- на частоте 0,01 МГц не менее 36 дБ -- на частоте 0,016 МГц не менее 42 дБ -- на частоте 0,022 МГц не менее 47 дБ -- на частоте 0,027 МГц не менее 55 дБ -- на частоте 0,036 МГц не менее 58 дБ -- на частоте 0,048 - 100 МГц не менее 60 дБ - Максимальная мощность трёхфазной нагрузки не менее 21 кВА - Максимальный ток не менее 32А - Рабочее напряжение 380В 50Гц - Сопротивление изоляции не менее 10 Мом - Габаритные размеры не более 730х200х200 мм - Вес не более 15 Кг. В составе поставки фильтра должен быть акт и протокол измерений, подтверждающий указанные параметры фильтра. Акт должен быть составлен организацией, имеющей лицензию РОСТЕХНАДЗОРА на проведение оценок соответствия в форме испытаний по электромагнитной совместимости и электробезопасности или аккредитацию РОСАККРЕДИТАЦИИ на проведение испытаний на электромагнитную совместимость по ТРТС 020. В заявке поставщику необходимо указать модель и производителя данного фильтра. | Наличие |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Установка испытательная вибрационная электродинамическая – 1 комплект, в составе:

- вибростенд электродинамический:

- расширительный стол с сеткой отверстий по чертежу Заказчика;

- усилитель мощности;

- воздушный компрессор, используемый для пневмосистемы компенсации статической нагрузки;

- вентилятор вибростенда с гофрой – 1 шт;

- эквиваленты нагрузки, для проведения Аттестации вибростенда, массой mном =100 кг, 0,5mном =50 кг, 0,25 mном =25 кг;

- система управления виброиспытаниями (4 измерительных канала, ПО: синус, ШСВ, классический удар);

- трехфазный фильтр защиты от электромагнитных помех;

- вибропреобразователь «зарядовый» – 1 шт.;

- вибропреобразователь «ICP» -– 1 шт.;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации вибростенда – 1 шт.;

- свидетельство о поверке системы управления виброиспытаниями – 1 шт.;

- паспорт на виброизмерительные преобразователи – 2 шт;

- свидетельства о поверке виброизмерительных преобразователей – 2 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1–2 рабочих дней.

7.4. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

## • Дата выпуска оборудования не ранее 2021 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о модели и производителе поставляемого Товара включая все его составные части входящие в комплект поставки (перечисленные в п.6), с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Предлагаемое Оборудование должно быть серийного производства с указанием информации о предлагаемой модели на официальном сайте и в каталогах производителя.

• Вместе с Техническим предложением к заявке Поставщик должен представить письменное подтверждение предприятия изготовителя (на фирменном бланке с подписью и печатью) о предоставлении ему прав на поставку Предлагаемого вибростенда Заказчику, а также на осуществление сервисного обслуживания на территории РФ.

• В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

1.  Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

2. Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема.

Не требуется.

3. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

4. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 17.11.2022 № СЗ-1141

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 17.11.2022 № СЗ-1141 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)