Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: анализаторы цепей.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: анализаторы цепей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Функциональные требования:

Анализаторы цепей должны представлять собой прибор, имеющий не менее двух измерительных портов, не менее двух синхронизированных генераторов испытательного сигнала. Комплект средств измерений должен обеспечивать измерение параметров четырёхполюсника: S11, S21, S12, S22.

Анализаторы цепей должны иметь возможность представления результатов измерения во временной области. Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: «радиоимпульс», «видеоимпульс», «видеоперепад».

Технические характеристики товара.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не менее, ГГц | От 53,57 до 75,0 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более: | ±2(10-5 |
|  | Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента отражения: - в ¦Г¦ - в КСВН | От 0,024 до 0,636 От 1,05 до 4,5 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения | ±(0,015+0,025¦Г¦+0,05¦Г¦2) |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения, выраженного в КСВН в диапазоне значений от 1,05 до 4,5, % | От 3,0 до 15,0 |
|  | Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента отражения, градусов | От 0 до 360 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента отражения, градусов | ±[1+60¦ΔГ¦/¦Г¦] |
|  | Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ | От минус 60 до 0 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ: - в диапазоне от 0 дБ до минус 40 дБ включ. - в диапазоне от минус 40 дБ до минус 60 дБ | ±0,5 ±1,0 |
|  | Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента передачи, градусов | От 0 до 360 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи, дБ: - в диапазоне от 0 дБ до минус 40 дБ включ. - в диапазоне от минус 40 дБ до минус 60 дБ | ±4,0 ±8,0 |
|  | Количество измерительных портов, не менее | 2 |
|  | Тип измерительных портов по ГОСТ РВ 51914-2002 (рис.47, прямоугольный фланец) | 3,6×1,8 |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока, частотой (50±1) Гц, с номинальным значением | 220 В |
|  | Поддержка управления по технологии COM/DCOM, системе команд SCPI | наличие |
|  | Работа в программах пользователя, использующих систему команд SCPI | наличие |
|  | Программный поиск и запись измеряемых значений для построения диаграммы направленности | наличие |

Технические характеристики средств измерений должны быть подтверждены приложением «Описание типа средства измерений» к свидетельству об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о первичной поверке.

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 3 (три) средства измерений в составе:

Таблица 2 Состав 1 средства измерений

| № п/п | Наименование прибора для измерения | Комплектация каждого |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор цепей векторный | Анализатор цепей– 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа (копия) с описанием типа (копия) – 1 шт; Методика поверки – 1 шт; Свидетельство о первичной поверке – 1 шт; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Комплект выноса измерительного порта анализатора цепей на расстояние не менее 100 м – 1 шт. Комплект мер калибровочных (мера калибровочная КЗ, мера калибровочная СН, мера калибровочная ‘¼ волноводная секция’ (комплект должен обеспечивать точностные характеристики поставляемого анализатора цепей векторного) со свидетельством о первичной поверке – 1 шт. и описанием типа (копия) – 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений, предлагаемый к поставке, должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев. с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2023 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин