СООБЩЕНИЕ от 11.07.2023 № СЗ-1360

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Анализаторы цепей.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: анализаторы цепей, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара анализаторы цепей, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 18 июля 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 11.07.2023 № СЗ-1360

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:

Поставка товара: анализаторы цепей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить анализаторы цепей, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.11.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Функциональные требования:

Анализаторы цепей должны представлять собой четырехпортовый прибор с наличием соединителей, которые позволяют подключать расширители по частоте, иметь не менее четырёх измерительных портов, не менее двух синхронизированных генераторов испытательного сигнала. Комплект средств измерений должен обеспечивать измерение параметров четырёхполюсника: S11…S44.

Анализаторы цепей измерений должны проводить измерения в специальных режимах: балансные измерения, временная область, временная селекция, преобразование импеданса порта, исключение цепи, встраивание цепи, измерение устройств с переносом частоты, обеспечивать связь по интерфейсу LAN.

Анализаторы цепей должны иметь возможность представления результатов измерения во временной области. Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: «радиоимпульс», «видеоимпульс», «видеоперепад». Диапазон временной области должен задаваться оператором произвольно от нуля до максимума, который определяется установленным шагом по частоте. Должна иметься возможность представления информации в виде различных форм окон для достижения компромисса между характеристиками анализируемого объекта. Например: разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков диаграммы.

Должно иметься программное обеспечение, которое позволяет проводить поверку и калибровку средств измерений с требуемым комплектом принадлежностей в автоматическом режиме.

Технические характеристики оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не менее | от 100 кГц до 20 ГГц |
|  | Количество и тип измерительных портов | 4 порта, 3,5 мм |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более: | ±210-6 |
|  | Динамический диапазон при полосе пропускания фильтра ПЧ 10 Гц не менее, дБ, в диапазоне: от 100 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 100 МГц от 100 МГц до 6 ГГц от 6 ГГц до 20 ГГц | 100 110 115 125 120 |
|  | Диапазон установки уровня выходной мощности, дБм, не менее в диапазоне: от 100 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 20 ГГц | от минус 30 до 5 от минус 30 до 5 от минус 30 до 7 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня мощности минус 10 дБм, дБ, в диапазонах частот: от 100 кГц до 20 ГГц | не более ±3 |
|  | Полоса пропускания фильтра ПЧ, не менее: | от 1 Гц до 1 МГц |
|  | Уровень собственного шума приемников, нормализованный к полосе 1 Гц, дБм, в диапазоне частот: от 100 кГц до 300 кГц от 300 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 100 МГц от 100 МГц до 10 ГГц от 10 ГГц до 20 ГГц | не более минус 105 не более минус 110 не более минус 115 не более минус 120 не более минус 125 не более минус 120 |
|  | Среднеквадратическое значение шумов измерительной трассы при измерении модуля коэффициента отражения, дБ, в диапазонах частот свыше 10 МГц | не более 0,004 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений модуля/фазы коэффициента отражения, дБ/градус, для диапазонов частот и модуля коэффициента отражения: от 100 кГц до 10 ГГц от 0 до минус 15 дБ менее минус 15 дБ до минус 25 дБ менее минус 25 дБ до минус 35 дБ от 10 ГГц до 20 ГГц от 0 до минус 15 дБ менее минус 15 дБ до минус 25 дБ менее минус 25 дБ до минус 35 дБ | не более ±0,35/±3,5 не более ±1,0/±6,5 не более ±3,0/±20 не более ±0,55/±4,5 не более ±1,6/±10 не более ±7,5/±35 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля /фазы коэффициента передачи, дБ/градус, для диапазонов частот и диапазонов модуля коэффициента передачи: от 100 кГц до 1 МГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ от 1 МГц до 10 ГГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35 дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ от 10 ГГц до 20 ГГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35 дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ | не более ±0,25/±2,0 не более ±0,25/±2,0 не более ±0,3/±5,0 не более ±0,07/±1,0 не более ±0,06/±1,0 не более ±0,1/±1,0 не более ±0,07/±1,0 не более ±0,08/±1,0 не более ±0,15/±1,5 |
|  | Опция второй синтезатор | Наличие |
|  | Опция частотного преобразования в диапазоне частот, не уже | От 20 ГГц до 75 ГГц |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока, частотой (50±1) Гц, с номинальным значением | 220 В |
|  | Потребляемая мощность, не более | 450 Вт |
|  | Масса измерительного блока, кг, не более | 25 |

Технические характеристики комплекта средств измерений должны быть подтверждены приложением «Описание типа средства измерений» к свидетельству об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о первичной поверке.

- 6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 3 (три) комплекта средств измерений в составе:

- Таблица 2  Состав 1 комплекта средств измерений

| № п/п | Наименование прибора для измерения | Комплектация каждого |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор цепей векторный | Анализатор цепей– 1 шт.; Кабель питания – 1 шт. Формуляр – 1 шт; Электронный накопитель с программным обеспечением, руководством по эксплуатации и методикой поверки– 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа (Копия) с Описанием типа (Копия) – 1 шт; Методика поверки – 1 шт; Свидетельство о первичной поверке– 1 шт; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Комплект мер калибровочных (волновое сопротивление: 50 Ом, 3,5 мм (вилка/розетка) состав комплекта::мера калибровочная ХХ (вилка), мера калибровочная КЗ (вилка), мера калибровочная СН (вилка), мера калибровочная ХХ (розетка), мера калибровочная КЗ (розетка), мера калибровочная СН (розетка), перемычка (должен обеспечивать точностные характеристики поставляемого анализатора цепей векторного) со Свидетельством о первичной поверке– 1 шт. и Описанием типа (копия) – 1 шт.; Кабели измерительные прецизионные (тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм вилка, длина 60 см.) – 4 шт; Переход коаксиальный прецизионный (тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)) – 4 шт.; Переход коаксиальный прецизионный (тип N (вилка) - тип III (розетка)) – 4 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев. с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2023 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 11.07.2023 № СЗ-1360

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 10.07.2023 № СЗ-1360 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)