Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара  Шкаф вытяжной

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки: Поставка товара:  Шкаф вытяжной

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, проведение пусконаладочных работ, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание

5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже): Шкаф вытяжной должен отвечать следующим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства:

Шкаф вытяжной  предназначен для выполнения работ с легковоспламеняющимися  жидкостями и решения общелабораторных задач.

Конструктивные особенности:

- вытяжной бокс - в конструкции  должны использоваться специально разработанные пластики и металлические сплавы, разработанные для эксплуатации в агрессивной среде, не коррозирующие, химически стойкие и не поддерживающие горение

- в боковые панели шкафа с внутренней стороны в алюминиевые рамы должны быть установлены окрашенные металлические листы, толщина листа не менее 1 мм, с наружной стороны шкафа боковые панели необходимо укомплектовать полипропилен  в алюминиевой раме, толщина полипропилена не менее 4 мм и не более 5 мм

- трех уровневая система разделения воздушного потока должна быть изготовлена из окрашенного металла толщиной не менее 1,2 мм

- задняя стенка шкафа с внутренней рабочей стороны должна быть изготовлена из окрашенного металла толщиной не менее 2 мм

- крыша шкафа с внутренней рабочей стороны должна быть изготовлена из окрашенного металла толщиной не менее 1,2 мм, внешняя сторона крыши должна быть выполнена из полипропилена толщиной не менее 8 мм и не более 10мм

- передний противопроливочный бортик должен быть изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 2мм, высота бортика от рабочей поверхности не менее 15 мм и не более 17 мм, глубина 60 мм

- металлические части шкафа должны быть окрашены химически и термически стойкой полимерно-порошковой краской

- защитный передний экран представляет собой закаленное стекло толщиной не менее 5 мм  и не более 7 мм, и должно быть установлено в алюминиевой раме и состоит из двух независимых частей. Алюминиевый профиль рамы должен иметь внутренние пазы для надежного крепления стекла и внешние пазы для крепления пластиковых направляющих. Скорость перемещения нижнего защитного экрана в два раза быстрее верхнего. При полном открытии защитные экраны скрываются за передней фасадной панелью, при этом, не изменяя габаритов шкафа по высоте. Экраны должны перемещаться в специальных пластиковых направляющих установленных внутри передних стоек – пилонов и обеспечивать их легкое, плавное перемещение без шума и вибраций

- максимальная высота подъема защитного экрана не менее 800 мм и не более 805 мм.  На нижнем подъемном экране, во всю длину,  установлена ручка,  имеющая аэродинамический закругленный профиль глубиной 25 мм и высотой 25мм. Подъемный механизм защитных экранов обеспечивает его легкое передвижение и фиксацию на любом уровне. Противовесы должны быть расположены в передних монолитных алюминиевых стойках-пилонах разделенных на два канала для движения противовесов и прокладки электрокабелей, сечением не менее 130х85 мм и не более 135х90 мм,  и перемещаться в специальных пазах. На противовесах должны быть установлены пластиковые направляющие обеспечивающие их плавное бесшумное перемещение. Соединение противовеса с защитными экранами обеспечивается с помощью четырех кевларовых тросов, через блочную систему, состоящую из 6 пластиковых роликов. Чтобы исключить перекос при перемещении переднего защитного экрана на противовесе должны быть установлены винты позволяющие регулировать длину тросов для их синхронного перемещения.  Для доступа к противовесам и к системе регулировки стойки-пилоны необходимо оснастить быстросъемными алюминиевыми крышками. Крепление крышек должно осуществляться с помощью клик-защелок, без использования винтов, болтов и саморезов

- основание шкафа металлический опорный каркас с интегрированной тумбой для хранения химических реактивов.  Опорный каркас, должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 1,5 мм. Толщина боковых опорный стоек каркаса не менее 60 мм и не более 65 мм.  Левая и правая стойка каркаса должна быть оснащена регулируемыми винтовыми опорами с резьбой М10. Каждая из опор имеет дополнительное усиление в виде стальной пластины толщиной не менее 1,5 мм. На боковых стойках с обратной стороны должны быть установлены клеммы заземления, обозначенные специальными знаками. С внутренней стороны, на боковых стойках расположены закладные элементы для жесткого крепления тумбы хранения химических реактивов и шесть отверстий для крепления декоративной заглушки. Передняя панель опорного каркаса предназначена для размещения инженерных коммуникаций. Представляет собой цельнометаллический короб высотой не менее 150 мм и не более 155 мм и глубиной не менее 70 мм и не более 75 мм с быстросъемной задней крышкой. Короб должен быть разделен на две части съемной перегородкой предназначенной для отдельного размещения электрических коммуникаций и систем подвода и подключения воды, технических газов, горючих газов, пара, вакуума

- в основание шкафа должна быть установлена независимая тумба 1435х420х690 мм, для хранения химических реактивов, закрывающаяся тремя распашными дверями. Двери объемные,  закрываются на замок. Петли дверей полностью вынесены из зоны хранения и открываются на 180 градусов. Дополнительно каждая дверь в нижней части оснащена подпружиненным фиксатором. На задней стенке в верхней части отделения установлен фланец диаметром 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции. На лицевой стороне тумбы, ниже дверей, расположены воздухозаборные отверстия. Ручки дверей цельнометаллические, имеют длину 365 мм, сверловку 288 мм, высоту 32 мм, диаметр ручек составляет 12 мм. Для установки тумбы в строго горизонтальное положение на ней установлены  четыре винтовые опоры с пластиковыми подпятниками, резьба  М10. Тумба жестко крепиться к опорному каркасу с помощью четырех винтов М6. Материал рабочей поверхности – химически и термически стойкая  керамика с бортиком из нержавеющей стали, толщина столешницы должна быть не менее 20 мм.  Выдерживает воздействие кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Цвет столешницы – светло-серый

- металлические части шкафа должны быть окрашены в серый цвет, порошковой краской отверждаемой в печи, текстура шагрень.

5.2 Технические характеристики:

- габаритные размеры должны быть не менее 1565х750х2370 мм и не более 1575х770х2400 мм

- для подключения к системе вытяжной вентиляции на крыше должен быть установлен  фланец диаметром не менее 200 мм  и не более 205мм

- вытяжная камера  должна комплектоваться пылевлагозащищённым светодиодным светиль-ником мощностью 16 Вт - 2 шт. Светильник должен быть вынесен из рабочей зоны вытяжной камеры и дополнительно изолирован защитным стеклом толщиной не менее 5 мм.

- съемный кронштейн для монтажа пускорегулирующей арматуры повышенной мощности   16А.

- на лицевой части панели должны быть установлены три пыле и влагозащищенные розетки  220 вольт, с откидными защитными крышками, степень защиты  IP 54. Автомат аварийного  отключения питания 16А. Клавишный выключатель освещения вытяжного бокса. На съемной задней крышке установлен разъем для подключения светильника вытяжного бокса,  выводной сальник для подключения пускорегулирующей арматуры, кабель с вилкой для подключения шкафа к сети 220 вольт, 50Гц, длина кабеля 2 метра, вилка с заземлением.

6. Требования по комплекту поставки:

Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ мод.1500 ШВЛВЖ или эквивалент – 2 комплекта.

Состав 1 комплекта:

1. Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ мод.1500 ШВЛВЖ базовая комплектация -1 шт.

2. Паспорт - инструкция -1 экземпляр

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2023 год.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник сборочно-монтажного цеха 62              	                                        С.И.Борисов___

(Начальник подразделения)                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи)