СООБЩЕНИЕ от 24.10.2024 № СЗ-1814

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Калибратор виброакустический

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: калибратор виброаккустический, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара калибратор виброакустический, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3)  полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 31 октября 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 24.10.2024 № СЗ-1814

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: калибратор виброакустический

1. Предмет закупки:

Поставка товара: калибратор виброакустический.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить калибратор виброакустический, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

16.12.2024 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- 5.1 Технические характеристики:

- Требования к техническим характеристикам (параметрам) калибратора

| При воспроизведении и измерении параметров вибрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 01 | Максимальный диапазон рабочих частот при воспроизведении параметров вибрации, Гц | От 3 до 7000 |
| - 02 | Диапазон воспроизведения виброускорения, м/с² | От 0,1 до 400 |
| - 03 | Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения виброускорения при доверительной вероятности Р=0,95, %: - на базовой частоте 200 Гц - в диапазоне частот от 3 до 20 Гц - в диапазоне частот свыше 20 до 800 Гц - в диапазоне частот свыше 800 до 2000 Гц - в диапазоне частот свыше 2000 до 5000 Гц - в диапазоне частот свыше 5000 до 10000 Гц | ±1 ±3 ±2 ±3 ±5 ±6 |
| - 04 | - Диапазон рабочих частот при измерении параметров вибрации, Гц | - От 3 до 7000 |
| - 05 | - Верхний предел при измерении амплитуды виброускорения, м/с² | - 10000 |
| - 06 | - Доверительные границы относительной погрешности измерений виброускорений при доверительной вероятности Р=0,95, % | ±3 |
| - При воспроизведении и измерении параметров электрических сигналов |  |  |
| - 07 | - Число входных каналов | - 4 |
| - 08 | - Число выходных каналов | - 2 |
| - 09 | - Диапазон рабочих частот, Гц | - От 0,1 до 35000 |
| - 10 | - Диапазон измерений напряжения постоянного тока и напряжения переменного тока (амплитудных значений), В | - От минус 10 до 10 |
| - 11 | - Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока (амплитудных значений), В | - От минус 10 до 10 |
| - 12 | - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока на частоте 1 кГц, % | - ±0,5 |
| - 13 | - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | - ±0,5 |
| - 14 | - Неидентичность входных каналов при измерении напряжения, % | - ±0,05 |
| - 15 | - Неравномерность АЧХ входных каналов относительно опорной частоты 1 кГц, дБ, не более: - в диапазоне частот от 0,1 до 3 Гц (включительно) Гц - в диапазоне частот от 3 до 35000 Гц | - 0,2 - 0,1 |
| - 16 | - Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты | - ±5·10-5 |
| - 17 | - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты | - ±5·10-5 |
| - 18 | - Диапазон измерений коэффициента нелинейных искажений в диапазоне частот первой гармоники от 20 до 5000 Гц, % | - от 0,01 до 90 |
| - 19 | - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента нелинейных искажений Кг, % | - ±(0,1Кг+0,03) |
| - Общие характеристики |  |  |
| - 20 | - Параметры электропитания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц | - от 110 до 245 - от 47 до 63 |
| - 21 | - Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºC - относительная влажность воздуха (при температуре 25 ºC), %, не более - атмосферное давление, кПа | - От 20 до 30 - от 40 до 80 - от 84 до 106,7 |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерений

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Калибратор виброакустический | Электродинамический стенд – 1 шт. Усилитель мощности – 1 шт. Эталонный вибропреобразователь – 1 шт. Система управления – 1 шт. Персональный компьютер или ноутбук с предустановленным ПО – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки (Копия) – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2024 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 24.10.2024 № СЗ-1814

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 24.10.2024 № СЗ-1814 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)