СООБЩЕНИЕ от 18.06.2025 № СЗ-1967

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Испытательная камера тепла-холода

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара : Испытательная камера тепла-холода, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Испытательная камера тепла-холода, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения) .

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 июня 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.А.Смирнова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.06.2025 № СЗ-1967

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Испытательная камера тепла-холода

- 1. Предмет закупки: Поставка товара: Испытательная камера тепла-холода.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до _________________ г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведения первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

- 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- Испытательная камера тепла-холода.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Полезный объём камеры , л | 150 |
| Размер полезного объёма, ШхГхВ, мм, не менее | 500х600х500 |
| Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более | 950х1500х1750 |
| Материал рабочего объёма | нержавеющая сталь |
| Диапазон температур, ° С | Минус 75– плюс 150 |
| Скорость нагрева от +20° С до максимальной температуры, ° С /Мин не менее | 3 |
| Скорость охлаждения от +20° С до минимальной температуры, ° С /Мин не менее | 2 |
| Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С |  |
| - в диапазоне от минус 75 до плюс 99,9 °С не более | ±2 °С |
| - в диапазоне от плюс 100 до плюс 180 °С не более | ±5 °С |
| Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, °С не более | ±0,5 |
| Градиент температуры |  |
| - в диапазоне от минус 75 до плюс 99,9 °С не более | 4 (±2) °С |
| - в диапазоне от плюс 100 до плюс 180 °С не более | 10(±5) °С |
| Протокол связи для внедрения в существующую сеть оборудования | KontarBus или Modbus |
| Смотровое окно, пятикамерный стеклопакет | Есть |
| Подсветка внутреннего объема | Есть |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 3,5 |
| Тип датчика температуры | ЧЭПТ-3-100П или Pt100,допуск точности А |
| Количество полок, выполненных из нержавеющего профиля, регулируемых по высоте, шт. | 1 |
| Напряжение питания, В | 380 ±5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Масса камеры, кг, не более | 450 |
| Максимальная мощность, кВт, не более | 8 |
| Охлаждение конденсаторов | воздушное |
| Система охлаждения | двухкаскадная |
| Фреоны | R404А/R508В |
| Количество полок, шт | 1 |
| Подогрев смотрового окна | Есть |
| Опорные ролики | Есть |
| Освещение внутреннего объёма | Есть |
| Технологическое отверстие, Ø мм | 100 |
| Количество технологических отверстий | 2 отверстия, по одному с каждого бока камеры |
| Нагрузка на полку кг, не менее | 20 |
| Максимальная загрузка камеры, кг не менее | 60 |
| Теплоизоляция камеры | Наличие |
| Внутренние материалы камеры – нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм | Наличие |
| Корпус камеры должен быть выполнен из листовой углеродистой стали толщиной не менее 1,5 мм с защитным покрытием, нанесенным с помощью порошковой покраски | Наличие |
| Колеса со стопорным механизмом | Наличие |
| Внутренняя силиконовая заглушка технологического отверстия и внешняя герметичная металлическая крышка технологического отверстия, шт | 2 |
| Одностворчатая распашная дверь рабочего объёма камеры | Наличие |
| Механический тип прижимов двери | Наличие |
| Обогрев смотрового окна и по контуру прилегания двери к рабочему объему для предотвращения образования росы и инея | Наличие |
| Подсветка рабочего объёма камеры | Наличие |
| Дно рабочего объема с уклоном для сбора и отведения конденсата | Наличие |
| Шаг регулировки высоты установки полок внутреннего объема, мм не более | 25 |
| Вентилятор циркуляции воздуха | Наличие |
| Расположение панели оператора на передней панели камеры слева от двери рабочего объёма | Наличие |
| Счетчик времени наработки (счетчик моточасов) | Наличие |
| Система управления климатической камеры |  |
| Свободно программируемый контроллер с высокоточными измерительными каналами | Наличие |
| Быстродействие контроллера (цикл выполнения программы), мс не более | 50 |
| Панель управления камерой (цветной сенсорный дисплей) | Наличие |
| Кнопка аварийной остановки, обеспечивающая отключение всех силовых цепей камеры | Наличие |
| Разрешение дисплея, мм не менее | 800х480 |
| Диагональ дисплея, дюйм не менее | 7 |
| Сохранение данных на USB-флеш накопитель (данные могут быть перенесены на компьютер для обработки и распечатки протокола испытаний) | Наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения программ | Наличие |
| Доступ к архивам непосредственно с накопителя, FTP протокол | Наличие |
| Возможность управления камерой с помощью ПК | Наличие |
| Режим доступа к заданию параметров | Наличие |
| Программный режим | Наличие |
| Количество программ, шт. не менее | 1000 |
| Емкость программы, шагов не менее | 1000 |
| Графическое отображение заданной программы | Наличие |
| Возможность редактирования программы в режиме реального времени | Наличие |
| Диагностика всех технологических систем камеры: отображение давлений, температур, скоростей изменения параметров, наработки, выходных значений регуляторов, расчётных параметров холодильной машины | Наличие |
| Отображение технологических систем и рабочих параметров, возможность ручного управления всеми исполнительными устройствами | Наличие |
| Вывод на рабочий экран информации о нештатных ситуациях с рекомендацией действий для оператора | Наличие |
| Визуализация трендов значений факторов воздействий и заданных значений с возможностью масштабирования и отключения показаний параметров | Наличие |
| Просмотр графиков испытаний за период времени с возможностью выбора даты | Наличие |
| Просмотр журнала событий за период времени с возможностью выбора даты | Наличие |
| Возможность считывания данных в конкретной точке графика, путём указания точки | Наличие |
| Визуализация времени работы камеры на заданном (контролируемом) режиме | Наличие |
| Электронагреватели из нержавеющей стали с возможностью холодного старта | Наличие |
| Тип управления широтно-импульсивная модуляция | Наличие |
| Алгоритм работы нагревателей каскадный ПИД регулятор с переходным процессором без перерегулирования | Наличие |
| Конструкция размещения ТЭНов позволяет осуществлять легкий доступ для обслуживания или замены ТЭНов | Наличие |
| Способ охлаждения двухкаскадный на базе герметичных поршневых компрессоров | Наличие |
| Электронная система регулирования подачи хладагента в испаритель, с широтно-импульсной модуляцией дискретных управляющих импульсов, для обеспечения низкого энергопотребления, высокой точности регулирования достигнутого значения температуры в полезном объёме камеры | Наличие |
| Электронный терморегулирующий вентиль с программной защитой от залива испарителя и функцией MOP для регулирования подачи хладагента в испаритель | Наличие |
| Электронные датчики температуры и давления фреона на линиях всасывания и нагнетания на обоих контурах холодильной машины | Наличие |
| Защита по питанию - от выпадения и неправильной последовательности фаз, настраиваемая защита от пониженного и повышенного напряжения питания | Наличие |
| Защита по току утечки (устройство защитного отключения или дифференциальный автоматический выключатель) | Наличие |
| Регулируемая тепловая защита двигателей | Наличие |
| Защита электрических цепей от короткого замыкания при помощи автоматических выключателей, плавких предохранителей | Наличие |
| Защита компрессоров от высокого и низкого давления (регулируемые реле) | Наличие |
| Защита компрессоров от перегрева обмоток (термостат для работы с РСТ датчиками в обмотках) | Наличие |
| Адаптивная защита, для работы в условиях плохого отвода теплоты, за счет снижения общей холодопроизводительности | Наличие |
| Независимая настраиваемая защита от перегрева рабочего объема (отдельный электронный термостат, выполняющий отключение питания электронагревателей) | Наличие |
| Защита электронагревателей при помощи быстродействующих предохранителей | Наличие |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Испытательная камера тепла-холода– 6 комплекта, в состав одного комплекта входит:

- испытательная камера тепла-холода;

- внутренние полки – 1 шт;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке, с описанием основных агрегатов, принципов их работы, возможных неисправностей и методах их устранения, требованиями и способами проведения технического обслуживания, а также с описанием эксплуатации программного обеспечения, с подробным описанием процессов подготовки, проведения и обработки результатов испытаний  – 1 шт.;

- -	комплект чертежей, принципиальных и электрических схем, а также схемы соединений каждого агрегата в отдельности – 1 шт.

-  эксплуатационная документация должна предоставляться в бумажном виде и на электронном носители (USB).

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации – 1 шт.;

- протокол первичной аттестации – 1 шт.;

- аттестат первичной аттестации камеры – 1 шт.;

- 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

•  Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

• Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого Товара.

• При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1 - 2 рабочих дней.

• После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

- 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

• 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара,  срок гарантии на измерительные приборы и комплектующие материалы должен быть не менее срока общей гарантии на оборудование.

• Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого испытательная камера не могла быть использована из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Заказчик уведомил Поставщика о недостатках камеры.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

- 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

- 11. Прочие дополнительные требования к товару:

- • Дата выпуска оборудования не ранее 2023 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• В течении 10 дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

• Испытательная камера тепла-холода должна иметь несъёмную заводскую маркировку, содержащую указание тип/модель камеры, заводской номер и год выпуска, наименование предприятия-изготовителя. Маркировка не должна стираться под воздействием факторов внешней среды, а также воды.

• Требования по ремонтопригодности:

Возможность замены составных частей камеры при выходе их из строя в течение гарантийного срока эксплуатации.

Конструкция и компоновка испытательной камеры тепла холода должна обеспечивать проведение всех операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту с минимально возможными трудовыми и материальными затратами.

Требования к ремонтопригодности определяются ГОСТ 23660-79.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.06.2025 № СЗ-1967

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.06.2025                          № СЗ-1967 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)