СООБЩЕНИЕ от 14.07.2025 № СЗ-1996

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:

Камера тепла-холода

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: камера тепла-холода, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: камера тепла-холода, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 21 июля 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 14.07.2025 № СЗ-1996

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: камера тепла-холода

- 1. Предмет закупки: Камера тепла-холода

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.08.2025 г

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, проведение шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала, обеспечение проведение первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013.

- 5	Технические характеристики и потребительские свойства:

- камера тепла-холода

Технические характеристики:

| Основные параметры и характеристики | Значение |
| --- | --- |
| - Камера тепла-холода |  |
| Полезный объём камеры, л, не менее | 1000 |
| Глубина внутреннего объёма, мм, не менее | 1000 |
| Высота внешнего размера камеры, мм, не более | 2140 |
| Ширина внутреннего объёма, мм, не менее | 1000 |
| Глубина внешнего размера камеры, мм, не более | 1940 |
| Высота внутреннего объёма, мм, не менее | 1000 |
| Ширина внешнего размера камеры, мм, не более | 1410 |
| Масса камеры, кг, не более | 1100 |
| Подсветка внутреннего объёма | Есть |
| Воздушное охлаждения конденсаторов | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 15 |
| Колеса со стопорным механизмом | Есть |
| Электропитание: переменный ток, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | Есть |
| Теплоизоляция камеры | Есть |
| Одностворчатая распашная дверь рабочего объёма камеры | Есть |
| Угол открытия двери, градус, не менее | 120 |
| Механический тип прижимов двери | Есть |
| Обогрев смотрового окна и по контуру прилегания двери к рабочему объёму для предотвращения образования росы и инея | Есть |
| Подсветка рабочего объёма камеры (освещение во внутреннем объёме камеры светильниками мощностью 50 Вт не менее 2 шт.) | Есть |
| Ёмкость со сливным отверстием для сбора конденсата при открытой дверце | Есть |
| Дно рабочего объёма с уклоном для сбора и отведения конденсата | Есть |
| Максимальная распределённая нагрузка на дно камеры, кг, не менее | 200 |
| Внутренние полки, шт., не менее | 1 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг, не менее | 40 |
| Шаг регулировки высоты установки полок внутреннего объёма, мм | 25 |
| Вентилятор циркуляции воздуха | Есть |
| Счётчик времени наработки (счётчик моточасов) | Есть |
| Смотровое окно, мм, не менее | 500х500 |
| Технологические отверстия Ø 100 мм, шт. | 4 |
| Количество технологических отверстий | 4 отверстия, по два с каждого бока камеры |
| Диапазон и значения воспроизводимой температуры в полезном объеме камеры с образцом массой 100 кг. ° С, не хуже | Минус 70 – плюс 180 |
| Рабочий диапазон измеряемых температур датчика температуры, °С | Не хуже от -190 °C до +240 °C |
| Скорость нагрева (пустая камера), по ГОСТ Р 53618-2009 (метод 1), °С/мин, не менее | 3 |
| Скорость охлаждения (пустая камера), по ГОСТ Р 53618-2009 (метод 1), °С/мин, не менее | 1,5 |
| Градиент температуры | ±2 (до 100° С) ±5 (свыше 100° С) |
| Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, °С | Не более ±1 |
| Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С | ±2 (до 100° С ) ±5 (свыше 100° С ) |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Система управления |  |
| Свободно программируемый контроллер с высокоточными измерительными каналами | Есть |
| Быстродействие контроллера (цикл выполнения программы), мс | Не более 50 |
| Панель управления камерой (цветной сенсорный дисплей) не хуже | Weintek cMT2078X |
| Кнопка аварийной остановки, обеспечивающая отключение всех силовых цепей камеры | Есть |
| Разрешение дисплея, мм, не менее | 800х480 |
| Диагональ дисплея, дюйм, не менее | 7 |
| Сохранение данных на USB-флеш накопитель (данные могут быть перенесены на компьютер для обработки и распечатки протокола испытаний) | Есть |
| Энергонезависимая память для сохранения программ | Есть |
| Доступ к архивам непосредственно с накопителя, FTP протокол | Есть |
| Возможность дистанционного управления камерой с помощью ПК | Есть |
| Режим доступа к заданию параметров | Есть |
| Программный режим | Есть |
| Количество программ, шт, не менее | 1000 |
| Ёмкость программы, шагов, не менее | 1000 |
| Графическое отображение заданной программы | Есть |
| Возможность редактирования программы в режиме реального времени | Есть |
| Диагностика всех технологических систем камеры: отображение давлений, температур, скоростей изменения параметров, наработки, выходных значений регуляторов, расчётных параметров холодильной машины | Есть |
| Отображение технологических систем и рабочих параметров, возможность ручного управления всеми исполнительными устройствами | Есть |
| Вывод на рабочий экран информации о нештатных ситуациях с рекомендацией действий для оператора | Есть |
| Визуализация трендов значений факторов воздействий и заданных значений с возможностью масштабирования и отключения показаний параметров | Есть |
| Просмотр графиков испытаний за период времени с возможностью выбора даты | Есть |
| Просмотр журнала событий за период времени с возможностью выбора даты | Есть |
| Возможность считывания данных в конкретной точке графика, путём указания точки | Есть |
| Визуализация времени работы камеры на заданном (контролируемом) режиме | Есть |
| Электронагреватели из нержавеющей стали с возможностью холодного старта | Есть |
| Тип управления широтно-импульсивная модуляция | Есть |
| Алгоритм работы нагревателей каскадный ПИД регулятор с переходным процессором без перерегулирования | Есть |
| Конструкция размещения ТЭНов позволяет осуществлять лёгкий доступ для обслуживания или замены ТЭНов | Есть |
| Способ охлаждения двухкаскадный на базе герметичных поршневых компрессоров | Есть |
| Воздушное охлаждение конденсаторов | Есть |
| Электронная система регулирования подачи хладагента в испаритель, с широтно-импульсной модуляцией дискретных управляющих импульсов, для обеспечения низкого энергопотребления, высокой точности регулирования достигнутого значения температуры в полезном объёме камеры | Есть |
| Электронный терморегулирующий вентиль с программной защитой от залива испарителя и функцией MOP для регулирования подачи хладагента в испаритель | Есть |
| Электронные датчики температуры и давления фреона на линиях всасывания и нагнетания на обоих контурах холодильной машины | Есть |
| Защита по питанию - от выпадения и неправильной последовательности фаз, настраиваемая защита от пониженного и повышенного напряжения питания | Есть |
| Защита по току утечки (устройство защитного отключения или дифференциальный автоматический выключатель) | Есть |
| Регулируемая тепловая защита двигателей | Есть |
| Защита электрических цепей от короткого замыкания при помощи автоматических выключателей, плавких предохранителей | Есть |
| Защита компрессоров от высокого и низкого давления (регулируемые реле) | Есть |
| Защита компрессоров от перегрева обмоток (термостат для работы с РСТ датчиками в обмотках) | Есть |
| Адаптивная защита, для работы в условиях плохого отвода теплоты, за счет снижения общей холодопроизводительности | Есть |
| Независимая настраиваемая защита от перегрева рабочего объема (отдельный электронный термостат, выполняющий отключение питания электронагревателей) | Есть |
| Защита электронагревателей при помощи быстродействующих предохранителей | Есть |
| Протокол связи для объединения оборудования в сеть и, централизованного управления оборудованием с Автоматизированного рабочего места. | Modbus-TCP, с использованием интерфейсов, предусмотренных для работы в LAN согласно ГОСТ IEC 60050-732-2017 |
| Система централизованного мониторинга и управления объединённого в единую сеть оборудования |  |
| Устанавливается на ПК с установленной операционной системой Microsoft Windows версии не ниже 10. | Есть |
| Уровни доступа к возможностям ПО: - Оператор - Руководитель - Технический специалист | Есть |
| ПО имеет два интерфейса: «Интерфейс управления», «Интерфейс наблюдения» | Есть |
| Интерфейс управления содержит визуальные блоки: - «Программа» - «Подключение» - «Камеры» - «Графики камеры» - «Информация» - «Технологический процесс» - Окно «Управление камерой» - Блок «Программа» окна «Управления камерой» - Блок «Шаг» окна «Управления камерой» - Блок «Параметры шага» окна «Управления камерой» - Блок «Запуск/Остановка» окна «Управление камерой» | Есть |
| Интерфейс наблюдения одновременно отображает все подключённые камер, их состояния «работа / остановка», основные параметры испытаний подключённых камер (температура, влажность) в виде численных значений. | Есть |
| Тип конвекции воздуха в рабочем объёме камеры | высокопроизводительный вентилятор |
| Охлаждение компрессоров | воздушное |
| Система охлаждения | двухкаскадная |
| Фреоны | R404/R508b |
| Материалы | Рабочая камера, выдвижные решетчатые полки должны быть изготовлены из высококачественной, специальной структурированной нержавеющей стали марки 304L |

- 6. Требования по комплекту поставки:

- камера тепла-холода – 5 комплектов, в состав одного комплекта входит:

- внутренние полки – 1 шт,;

- паспорт на русском языке – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- программа и методика (первичной, периодической повторной) аттестации по ГОСТ РВ 0008-002-2013 – 1 шт.;

- заключение метрологической экспертизы на программу и методику (первичной, периодической повторной) аттестации –1 шт.;

- протокол первичной аттестации –1 шт.;

- аттестат первичной аттестации камеры – 1 шт.;

- 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ поставляемого Товара на территории Заказчика.

7.2. Шефмонтаж, пуско-наладка, испытания поставленного Товара, сдача в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении инструктажа у производителя поставляемого Товара.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации Товара), в количестве 3 человек, в течение 1 - 2 рабочих дней.

7.4. После проведения пусконаладочных работ Поставщиком проводится первичная аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013, при положительных результатах первичной аттестации и получения Заказчиком аттестата первичной аттестации производится ввод камеры в эксплуатацию.

- 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

•

- 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента подписания аттестата о первичной аттестации камеры.

Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

- 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

- 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска оборудования не ранее 2025 г.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о модели и производителе поставляемого Товара включая все его составные части входящие в комплект поставки (перечисленные в п.6), с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Предлагаемое Оборудование должно быть серийного производства с указанием информации о предлагаемой модели на официальном сайте и в каталогах производителя.

• Вместе с Техническим предложением к заявке Поставщик должен представить письменное подтверждение предприятия изготовителя (на фирменном бланке с подписью и печатью) о предоставлении ему прав на поставку предлагаемых камер тепла-холода Заказчику, а также на осуществление сервисного обслуживания на территории РФ.

• В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора поставщик должен представить заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту, любую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 14.07.2025 № СЗ-1996

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 14.07.2025                          № СЗ-1996 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)