СООБЩЕНИЕ от 18.08.2025 № СЗ-2025

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:

Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс (АИВК).

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Источники питания, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 августа 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.08.2025 № СЗ-2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс (АИВК) или эквивалента

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки: Поставка товара: Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс (АИВК) или эквивалент.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5.Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже), параметры эквивалентности:

Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс (АИВК) предназначен для организации измерений радиотехнических характеристик (РТХ) антенных систем (АС) радиоэлектронных изделий, предъявляемых к изделию.

  - Безэховая экранированная камера (БЭК)

    - Конструкция БЭК

Конструкция БЭК должна быть выполнена в виде самонесущей (не зависящей от основного здания), сборно-разборной модульной конструкции, собираемой посредством болтовой сборки, из стальных листов толщиной не менее 2 мм, гальванически оцинкованных горячим способом.

Внешние размеры камеры по экрану должны быть:

- Длина – не менее 8390 мм и не более 8600 мм;

- Ширина – не менее 3950 мм и не более 4200 мм;

- Высота – не менее 3950 мм и не более 4100 мм.

Технические характеристики электромагнитного экрана и электрического соединения экранирующих панелей друг с другом должны обеспечиваться за счет использования контактной сетки и винтовых болтовых соединений фланцевыми болтами диаметром не менее М8 и шагом не более 75 мм.

Конструкция БЭК должна обеспечивать полную радиогерметичность в рабочем диапазоне частот в соответствии с ГОСТ Р 50414-92, долговременную и надежную эксплуатацию. Эффективность экранирования БЭК должна составлять не менее 80 дБ в диапазоне частот 1-40 ГГц и не менее 60 дБ в диапазоне частот 40-60 ГГц.  Срок службы должен составлять не менее 15 лет.

    - Радиопоглощающий материал для покрытия стен, пола и потолка БЭК

Все стены, пол и потолок должны быть покрыты пирамидальным радиопоглощающим материалом, углы камеры должны быть покрыты плоским РПМ.

Пирамидальные радиопоглощающие материалы должны быть строго российского производства и представлять собой материалы, изготовленные из жестких и формованных пенополиуретанов в защитной оболочке из картона, стеклохолста или микрогофрокартона, для обеспечения более длительных сроков эксплуатации. Защитная оболочка пирамидального радиопоглощающего материала должна быть пропитана огнезащитным составом для соответствия требованиям категории трудновоспламеняемых материалов. Наружный слой оболочки пирамид должен быть покрыт воднодисперсионной влагостойкой краской для наружных работ для возможности удаления пыли с их поверхности влажным способом. Радиопоглощающий материал должен быть поставлен в виде блоков размером: ширина не менее 495 мм и не более 505 мм, длина не менее 495 мм и не более 505 мм, высота не менее 330 мм и не более 340 мм, представляющих собой фанерное основание размером: ширина не менее 495 мм и не более 505 мм, длина не менее 495 мм и не более 505 мм, толщина не менее 5 мм и не более 7 мм, с наклеенными на него  пирамидальными элементами размерами: ширина не менее 95 мм и не более 105 мм, длина не менее 95 мм и не более 105 мм, высота не менее 325 мм и не более 335 мм. Данный материал должен иметь коэффициент отражения не более минус 30 дБ в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц, не более минус 46 дБ в диапазоне частот от 3 до 15 ГГц и не более минус 50 дБ в диапазоне от 15 до 40 ГГц. В комплекте поставки должно быть не менее 20 погонных метров напольного РПМ высотой не менее 19 см, предназначенного для организации прохода персонала по нему в условиях безэховой камеры.

Температура эксплуатации РПМ должна быть в интервале не менее минус 10 – плюс 50 °C, влажность не более 85%. Предельная плотность потока средней мощности не менее 2 кВт на м2.

На РПМ должен быть предоставлен пожарный сертификат с группой горючести НГ или Г1 по ГОСТ 30244-94.

На РПМ должно быть предоставлено экспертное заключение и протокол испытаний на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Крепление РПМ должно быть осуществлено винтовым способом к стальным направляющим, установленным на экране БЭК.

    - Дверь БЭК

В состав безэховой экранированной камеры должна входить одиночная распашная дверь с ручным открыванием/закрыванием. Дверь должна быть оснащена не более чем тремя рядами бериллиевых контактных пластин в совокупности на двери и дверной коробке, одновременно с этим дверь должна быть оснащена четвертым уплотнительным, экранирующим рядом, выполненным из плоского радиопоглощающего материала пенного типа.  Запрещается использовать фиксацию контактных пластин на дверной проем при помощи болтов, клеев, припоя, сварки. Технология установки пластин должна позволять их легкую замену без использования инструмента и специальной оснастки, а также позволять частичную замену секций длиной от 10 см и более.

Конструктивное исполнение двери – сборная, с возможностью полной разборки и повторной сборки дверного полотна, без применения сварочных работ.

Открывание и закрывание двери должно осуществляться вручную изнутри и снаружи поворотом дверной ручки на угол не менее чем на 90° без больших усилий. Конструкция двери должна обеспечивать электрический контакт по всему периметру соприкосновения с полотном проема.

Размеры дверного проема двери должны быть не менее 1237 x 2117мм (ШхВ), тип двери – распашная. Расположение двери определяется на этапе согласования эскиза.

    - Пол БЭК

Пол БЭК должен представлять собой фальшпол, выполненный в уровень с порогом двери. Фальшпол должен иметь технологические вырезы под установку элементов АИВК и устанавливаться после монтажа радиоколлиматора и ОПУ. Конструктивно фальшпол должен представлять собой ламинированные ДСП панели на регулируемых опорах. Фальшпол должен выдерживать нагрузку не менее 500 кг/кв метр.

    - Вентиляция БЭК

В камере должны быть предусмотрены экранированные сотовые вставки для вентиляции камеры в количестве не менее 4 шт. Размеры сотовых вставок должны быть не менее 390 мм х 390 мм х 58 мм, с фланцами, для возможности подключения к системе вентиляции или кондиционирования воздуха.

Сотовые вставки должны быть выполнены по принципу запредельного волновода и не ухудшать общих характеристик экранирования. С внешней стороны сотовая вставка оборудована фланцем, позволяющим подключать внешнюю гофру для притока/оттока воздуха. В случае, если будут подключаться системы принудительного притока/оттока воздуха, рекомендуемая скорость воздушного потока не должна превышать 4 м/с (при больших скоростях может возникать свист от системы вентиляции). Оптимальный рекомендуемый объем воздуха для воздухообмена: «пять объемов камеры в час».

    - Коммуникации БЭК

БЭК должна быть оснащена проходной панелью для ввода кабелей для подключения измерительного и проверяемого оборудования.

Проходная панель должна включать в себя разъемы типа N , не менее 4 шт. (разъемы должны быть рассчитаны на работу на частотах до 18 ГГц), разъем типа 2.92 мм, не менее 2 шт.

БЭК должен быть оснащена не менее чем одним фильтром ввода линии Ethernet 1 Гбит/с, не ухудшающими характеристик экранирования камеры.

БЭК должна быть оснащена не менее чем одним дробно-засыпным фильтром.

    - Электропитание БЭК

В камеру должно быть введено через помехоподавляющие фильтры, обеспечивающие сохранение уровня ослабления внешних электромагнитных полей внутри БЭК:

- однофазное электропитание 230В 2х32А 50 Гц;

- не менее 2-х слаботочных фильтров 100В 2х2 А.

Внутри камеры должно быть не менее 2-х напольных коробов с розетками, состав коробов согласовывается на этапе эскиза камеры.

Внутри камеры должен быть распределительный щит с установленными автоматическими выключателями. Места размещения распределительного щита, розеточных блоков, выключателей освещения определяются на этапе разработки эскиза камеры.

Экран камеры должен быть соединен с контуром заземления.

    - Освещение БЭК

Система освещения БЭК должна состоять из не менее, чем 4 LED светильников, гарантирующими уровень освещенности не менее 200Лк в местах установки измеряемых объектах и не создающих электромагнитных помех.

Должен быть смонтирован автоматический выключатель освещения в распределительном щите внутри БЭК и выключатель освещения, расположенный около входной двери внутри БЭК.

БЭК должна быть оборудована системой видеонаблюдения из не менее чем 2-х камер. Камеры должны быть подключены по LAN интерфейсу, тип питания Poe, снаружи БЭК должен быть установлен видеорегистратор с монитором с возможностью записи и просмотра видео.

  - Комплект оборудования АИВК на базе радиоколлиматора в составе:

- радиоколлиматор с комплектом облучателей  и позиционером для облучателей;

- опорно-поворотное устройство для объекта измерений;

- комплект СВЧ тракта;

- комплект эталонных антенн;

- персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением.

Требования к комплексу в целом и отдельным элементам закупки приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Технические характеристики оборудования | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие требования к характеристикам АИВК: |  |
| 1.1 | Минимальная частота рабочего диапазона частот не более, ГГц | 12,4 |
| 1.2 | Максимальная частота рабочего диапазона частот не менее, ГГц | 60 |
| 1.3 | Доверительные границы погрешности измерений коэффициента усиления (при коэффициенте усиления не менее 15 дБ и погрешности калибровки эталонной антенны не более 0,3 дБ) и доверительной вероятности 0,95: - в диапазоне частот (12,4 – 18) ГГц (при погрешности калибровки эталонной антенны не более 0,3 дБ), не более, дБ - в диапазоне частот (50 – 60) ГГц (при погрешности калибровки эталонной антенны не более 0,5 дБ), не более, дБ | ±1,0 ±1,5 |
| 1.4 | Доверительные границы погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности (при коэффициенте усиления не менее 15 дБ) и доверительной вероятности 0,95 до уровня минус 25 дБ, не более, дБ | ±1 |
| 2 | Требования к радиоколлиматору: |  |
| 2.1 | Состав коллиматора: - Облучающее зеркало; - Комплект облучателей; - Позиционер для облучателей |  |
| 2.2 | Форма зеркала радиоколлиматора | Вырезка параболоида с закругленными краями |
|  | Тип построения | однозеркальный |
|  | Метод облучения зеркала | угловое, снизу |
|  | Фокусное расстояние, не более, м | 4 |
| 2.3 | Форма рабочего объема (тихой зоны) радиоколлиматора | кубическая |
| 2.4 | Поперечные габаритные размеры формируемой рабочего объема по ширине, не менее; м | 0,7 |
|  | Поперечные габаритные размеры формируемой рабочего объема по высоте, не менее, м | 0,7 |
| 2.5 | Расположение рабочего объема – высота середины рабочего объема над полом безэховой камеры, не менее, м | 1,8 |
|  | Высота крайней верхней точки зеркала коллиматора над полом безэховой камеры, не более, м | 3 |
|  | Габаритные размеры зеркала коллиматора по ширине, не более, м | 2,0 |
| 2.6 | Полная неравномерность амплитуды создаваемого электромагнитного поля в плоскости сечения рабочего объема для вертикальной или горизонтальной поляризации (разница между наибольшим и наименьшим значениями) в диапазоне частот, дБ*: -в диапазоне частот (12,4 – 18) ГГц, не более, дБ в диапазоне частот (50 – 60) ГГц, не более, дБ | ±0,7 ±0,8 |
| 2.7 | Полная вариация фазы создаваемого электромагнитного поля в плоскости сечения рабочего объема для вертикальной или горизонтальной поляризации (разница между наибольшим и наименьшим значениями) в диапазоне частот, град*: -в диапазоне частот (12,4 – 18) ГГц, не более, дБ -в диапазоне частот (50 – 60) ГГц, не более, дБ | ±6 ±15 |
| 2.8 | Относительный уровень кроссполяризационной составляющей электромагнитного поля в сечении рабочего объема плоскостью, проходящей через середину образующей, для вертикальной или горизонтальной поляризации, не более, дБ | Минус 28 |
| 3 | Требования к комплекту облучателей: |  |
| 3.1 | Количество облучателей в комплекте, не менее, шт. | 2 |
| 3.2 | Минимальная частота облучателя 1, не более, ГГц; максимальная частота облучателя 1, не менее, ГГц | 12,4 18 |
| 3.3 | Минимальная частота облучателя 2, не более, ГГц максимальная частота облучателя 2, не менее, ГГц | 50 60 |
| 3.4 | Облучатели должны иметь присоединительные фланцы для монтажа к позиционеру для облучателей | наличие |
| 3.5 | КСВН облучателей, не более | 1,8 |
| 3.6 | Поляризация каждого облучателя из комплекта | линейная |
| 3.7 | Тип облучателя 1 | Двух-поляризационный |
| 3.8 | Тип облучателя 2 | Одно-поляризационный |
| 3.9 | Развязка между каналами поляризационного селектора облучателя 1, не более, дБ | Минус 40 |
| 4 | Требования к позиционеру для облучателей: |  |
| 4.1 | Автоматизированный позиционер поляризации облучателя с контроллером | наличие |
| 4.2 | - должна быть обеспечена возможность сменной ручной установки выбранного облучателя с возможностью ручной подстройки пространственного положения облучателя вдоль каждой из ортогональных осей в пределах от минус 30 мм до плюс 30 мм относительного исходного положения | наличие |
| 4.3 | - должен включать автоматизированный поворотный позиционер поляризации облучателя с контроллером с возможностью фиксированной установки линейной поляризации в пределах, не менее, град | 360 |
| 5 | Требования к опорно-поворотному устройству (позиционеру) для измеряемого объекта: |  |
| 5.1 | Диапазон углов вращения по азимуту, не менее, град | 360 |
| 5.2 | Диапазон углов вращения по поляризации, не менее, град | 360 |
| 5.3 | Диапазон линейного горизонтального перемещения (с помощью слайдера напольного), не менее, мм | 500 |
| 5.4 | Максимальная нагрузка, не менее, кг | 50 |
| 5.5 | Максимальная скорость перемещения, не менее, град/сек | 5 |
| 5.6 | Погрешность установки по азимуту, не более, град | ±0,017 |
| 5.7 | Погрешность установки по поляризации, не более, град | ±0,017 |
| 5.8 | Погрешность установки по горизонтальному перемещению (с помощью слайдера напольного) слайдера, не более, мм | 0,2 |
| 5.9 | Высота съемной план-шайбы для крепления антенны, не менее, мм | 1200 |
| 5.10 | Максимально допустимый нагрузочный момент на ось поляризации, не менее, кг∙м | 5 |
| 5.11 | Наличие абсолютных оптических энкодеров на всех осях опорного поворотного устройства | наличие |
| 5.12 | Наличие мобильного пульта управления | наличие |
| 5.13 | Контроллер позиционирования должен обеспечивать возможность установки ограничений перемещений позиционера | наличие |
| 5.14 | Интерфейс связи и управления контроллера позиционирования | Ethernet |
| 5.15 | потребляемая контроллером позиционера мощность при напряжение питания в стандартной промышленной сети, не более, кВт | 2 |
| 5.16 | длина контроллера позиционера, не более, мм | 700 |
| 5.17 | высота контроллера позиционера, не более, мм | 700 |
| 5.18 | Ширина контроллера позиционера, не более, мм | 700 |
| 5.19 | Масса контроллера позиционера, не более, кг | 25 |
| 5.20 | Аппаратные триггеры (с напряжением 5В) на достижение положения оси азимута | Наличие |
| 6 | Требования к комплекту кабелей и адаптеров |  |
| 6.1 | Комплект должен обеспечивать необходимый СВЧ- тракт для создания завершенной самостоятельной измерительной системы | наличие |
| 6.2 | Комплект должен состоять из комплекта фазостабильных кабельных сборок, коаксиально-волноводных переходов, адаптеров и волноводных сборок совокупной длиной не менее 10 метров, с рабочим диапазоном частот (12 – 60) ГГц, необходимых СВЧ элементов для коммутации АИВК (в том числе и малошумящий усилитель при необходимости) с целью достижения динамического диапазона измерительной установки не менее 55 дБ в диапазоне частот (10 – 60) ГГц при установленной антенне с коэффициентом усиления 15 дБ. | наличие |
| 7 | Требования к комплекту эталонных антенн |  |
| 7.1 | Количество антенн в комплекте (ЭА1, ЭА2), не менее, шт. | 2 |
| 7.2 | Поляризация всех антенн | Линейная |
| 7.3 | Требования к антенне ЭА1 |  |
|  | Наименьшая рабочая частота, не более, ГГц | 12,,4 |
|  | Наибольшая рабочая частота, не менее, ГГц | 18 |
|  | КСВН типовой в диапазоне рабочих частот, не более | 1,5 |
|  | Коэффициент усиления, не менее, дБ | 22 |
|  | Тип соединителя | SMA |
|  | Масса, не более, кг | 2 |
| 7.4 | Требования к антенне ЭА2 |  |
|  | Наименьшая рабочая частота, не более, ГГц | 50 |
|  | Наибольшая рабочая частота, не менее, ГГц | 60 |
|  | Минимальный коэффициент усиления в диапазоне рабочих частот, не менее, дБ | 16,5 |
|  | КСВН типовой в диапазоне рабочих частот, не более | 1,7 |
|  | Тип соединителя | 1,85 |
|  | Поставка должна включать коаксиально-волноводный переход с выходного сечения антенны на коаксиальный разъем 1 мм, устройство крепления к штативу | наличие |
| 7.5 | Антенны ЭА1, ЭА2 должны комплектоваться протоколом индивидуальной калибровки коэффициента усиления | наличие |
| 8 | Требования к программному обеспечению |  |
| 8.1 | Программное обеспечение должно иметь следующие функции: - сохранение собранных данных и обработанных данных в файл, как по запросу пользователя, так и в автоматическом режиме; - аварийная остановка выполняемых алгоритмов измерений. Время выполнения аварийной остановки измерений (в том числе остановки движения всех механизмов) не должно превышать 3 секунд; - возможность вывода данных на экран и на принтер в виде готовых отчетов настраиваемой формы; - цветовая палитра отображения и смещения отображаемых данных по осям с возможностью установки нескольких маркеров, а также выбор цвета линий и фона графиков; - возможность проведения измерений по задаваемому списку точек и диапазону размеров области измерения; - управление позиционерами, измерительными приборами, режимами измерений, передачей и сохранением результатов. - построение конечных протоколов измерений основных и производных характеристик антенн (диаграмм направленности, коэффициентов усиления, ширины диаграмм направленности на выбранных уровнях и т.д.) | наличие |
| 8.2 | Программное обеспечение должно поставляться предустановленным на поставляемый ПК, оснащенным необходимым интерфейсом, драйверами, мультимедией для протоколирования результатов измерений | наличие |

  - АИВК должен пройти испытания с целью утверждения типа средств измерений. По окончании работ Поставщик должен предоставить письмо о проведенных испытаниях с целью утверждения типа средств измерений от ФГУП «ВНИИФТРИ» или ФГБУ «ФГБУ Главный научный метрологический центр Министерства обороны РФ

БЭК из состава АИВК должна быть аттестована как испытательное оборудование в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 и ГОСТ Р 50414-92 на соответствие требованиям к эффективности экранирования в диапазоне частот (1 – 60) ГГц.

6. Требования по комплекту поставки:

АИВК должен быть в комплектации, соответствующей техническим требованиям Раздела 5 настоящего технического задания и содержать следующие элементы:

- безэховая экранированная камера;

- радиоколлиматор с комплектом облучателей и позиционером для облучателей;

- опорно-поворотное устройство для объекта измерений;

- комплект СВЧ тракта;

- комплект эталонных антенн;

- персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением;

- комплект эксплуатационной документации;

- письмо об проведении испытай с целью утверждения типа;

- программа, методика и протокол первичной аттестации БЭК на соответствие требованиям к эффективности экранирования.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Изготовление, первичная сборка и пуско-наладка, экспертиза, испытания и подтверждение испытаний, утверждение типа автоматизированного опорно-поворотного устройства производятся на территории поставщика. Окончательное размещение, наладка и инструктаж производятся поставщиком на территории заказчика.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Средства измерений и Программное обеспечение с измерительными функциями из состава товара должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельству об утверждении типа и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений и Программного обеспечения с измерительными функциями.

Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Дата выпуска товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.08.2025 № СЗ-2025

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.08.2025                          № СЗ-2025 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)