
СООБЩЕНИЕ от 24.11.2025 № СЗ-2095

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара: 
Комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 01 декабря  2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности
А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 24.11.2025 № СЗ-2095
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума.
1. Предмет закупки:
Поставка товара: Комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить комплект измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума, соответствующую требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.06.2026 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) комплекта измерительного оборудования в составе анализатора спектра и сигналов, USB-датчика мощности, генератора шума

	№

п.п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	Анализатор спектра и сигналов

	1. 
	Частотный диапазон, не менее
	от 2 Гц до 26,5 ГГц

	2. 
	Расширенная полоса анализа сигналов, не менее
	160 МГц

	3. 
	Тип входного СВЧ-разъема 
	3,5 мм, розетка, 50 Ом

	4. 
	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, не хуже
	220±22 В

	5. 
	Частота и тип разъема опорного сигнала
	10 МГц, BNC, розетка

	6. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного кварцевого генератора
	± (T·10-7 + 5,5·10-8), 

где T – количество лет с даты выпуска или последней подстройки опорного генератора

	7. 
	Спектральная плотность мощности фазовых шумов относительно несущей 1 ГГц в полосе пропускания 1 Гц, при отстройке, не более:

- 100 Гц

- 1 кГц

- 10 кГц

- 100 кГц

- 1 МГц
	-107 дБн/Гц

-125 дБн/Гц

-134 дБн/Гц

-136 дБн/Гц

-140 дБн/Гц

	8. 
	Абсолютный уровень плотности мощности (DANL) собственных шумов (при простом или усредняющем детекторе, тип усреднения – логарифмический, ослаблении входного аттенюатора 0 дБ, в полосе пропускания 1 Гц), дБ (мВт/Гц), не более:

с выключенным предусилителем, в диапазоне частот:

- от 10 МГц до 100 МГц

- от 100 МГц до 1,2 ГГц

- от 1,2 ГГц до 2,2 ГГц

- от 2,2 ГГц до 3,25 ГГц

- от 3,25 ГГц до 5,25 ГГц

- от 5,25 ГГц до 6,5 ГГц

- от 6,5 ГГц до 8,2 ГГц

- от 8,2 ГГц до 18 ГГц

- от 18 ГГц до 26,5 ГГц
	не более -147 дБм

не более -151 дБм

не более -150 дБм

не более -148 дБм

не более -145 дБм

не более -142 дБм

не более -140 дБм

не более -143 дБм

не более -137 дБм

	9. 
	Абсолютный уровень плотности мощности (DANL) собственных шумов (при простом или усредняющем детекторе, тип усреднения – логарифмический, ослаблении входного аттенюатора 0 дБ, в полосе пропускания 1 Гц), дБ (мВт/Гц), не более:

с включенным предусилителем, в диапазоне частот:

- от 10 МГц до 100 МГц

- от 100 МГц до 3,25 ГГц

- от 3,25 ГГц до 5,25 ГГц

- от 5,25 ГГц до 8,4 ГГц

- от 8,4 ГГц до 18 ГГц

- от 18 ГГц до 26,5 ГГц
	не более -156 дБм

не более -162 дБм

не более -160 дБм

не более -156 дБм

не более -157 дБм

не более -154 дБм

	10. 
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности (внутренний аттенюатор 10 дБ, предусилитель выкл., значения входного сигнала от минус 50 до минус 10 дБ (1 мВт), Fпч от 1 Гц до 1 МГц):

- на опорной частоте 500 МГц

- от 10 МГц до верхнего предела частот
	не более ±0,24 дБ

не более ±(0,24+А) дБ

	11. 
	Встроенный предусилитель до 26,5 ГГц
	наличие

	12. 
	Встроенный тракт обхода микроволнового преселектора
	наличие

	13. 
	Функция измерений фазового шума
	наличие

	14. 
	Функция векторного анализа сигналов (анализ сигналов с цифровой модуляцией)
	наличие

	15. 
	Остаточное среднеквадратическое значение векторной ошибки модуляции для модуляции QPSK и частоты несущей 1 ГГц в зависимости от скорости модуляции, при скорости модуляции:

- 100 кГц

- 1 МГц

- 10 МГц
	1. не более 0,6 %

2. не более 0,6 %

не более 4 %

	16. 
	Интерфейс на английском языке
	наличие

	17. 
	Поддержка функций анализа мощности сигнала при подключении внешнего USB датчика мощности (преобразователя измерительного) из состава комплекта измерительного оборудования
	наличие

	18. 
	Поддержка функций анализа шумовых характеристик при подключении внешнего источника шума (генератора шума) из состава комплекта измерительного оборудования
	наличие

	Внешний USB датчик мощности

	19. 
	Диапазон рабочих частот
	от 0,01 до 18 ГГц

	20. 
	Диапазон измеряемых значений в режиме измерения средней мощности 
	от -70 до +26 дБмВт

	21. 
	Тип соединителя 
	N вилка

	22. 
	Максимально допустимый уровень постоянного напряжения на входе измерителя мощности
	не менее 10 В

	23. 
	Максимально допустимый уровень средней мощности сигнала на входе преобразователя
	не менее 29 дБмВт

	24. 
	Пределы допустимой суммарной средней квадратической погрешности измерений мощности в диапазоне частот:

- от 10 МГц до 30 МГц

- от 30 МГц до 10 ГГц

- от 10 ГГц до 18 ГГц
	не более ±0,21 дБ

не более ±0,18 дБ

не более ±0,19 дБ

	25. 
	Пределы допускаемой составляющей основной относительной погрешности измерений мощности, зависящей от частоты, в режиме «Усреднение результатов измерений»:

- от 10 МГц до 30 МГц

- от 30 МГц до 6 ГГц

- от 6 ГГц до 10 ГГц

- от 10 ГГц до 18 ГГц
	не более ±4,3 %

не более ±3,5 %

не более ±3,6 %

не более ±3,7 %

	26. 
	Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) в диапазоне частот:

- от 10 МГц до 6 ГГц

- от 6 ГГц до 18 ГГц
	не более 1,25

не более 1,35

	Внешний источник шума

	27. 
	Диапазон рабочих частот
	от 0,01 до 26,5 ГГц

	28. 
	Тип соединителя
	3,5 мм, вилка

	29. 
	Уровень СПМШ
	от 12 до 17 дБ

	30. 
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности уровня СПМШ:

- от 10 МГц до 1,5 ГГц

- от 1,5 ГГц до 3 ГГц

- от 3 ГГц до 7 ГГц

- от 7 ГГц до 18 ГГц

- от 18 ГГц до 26,5 ГГц 
	не более ±0,22 дБ

не более ±0,19 дБ

не более ±0,20 дБ

не более ±0,28 дБ

не более ±0,34 дБ

	31. 
	Коэффициент стоячей волны по напряжению выхода в диапазоне частот:

- от 10 МГц до 18 ГГц

- от 18 ГГц до 26,5 ГГц
	не более 1,25

не более 1,35


6. Требования по комплекту поставки: 

Поставить комплект средств измерений в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Комплект измерительного оборудования в составе

анализатора спектра и сигналов,

USB-датчика мощности,

генератор шума
	Анализатор спектра и сигналов

Сетевой кабель

Набор коаксиальных адаптеров 

Специализированное программное обеспечение автоматизации измерений с библиотекой под прибор (на USB-носителе)

Руководство по эксплуатации

Свидетельство об утверждении типа и описание типа (копии)

Методика поверки (копия)

Свидетельство о поверке
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	1

	2. 
	
	USB-Датчик мощности 

Кабель USB
Кабель BNC (вилка) - SMB (розетка) для управления системой запуска преобразователя

Программное обеспечение

Руководство по эксплуатации

Свидетельство об утверждении типа и описание типа (копии)

Методика поверки (копия)

Свидетельство о поверке
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 экз.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	

	3. 
	
	Генератор шума

Руководство по эксплуатации

Свидетельство об утверждении типа и описание типа (копии)

Методика поверки (копия)

Свидетельство о поверке
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельству об утверждении типа и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.
Выпуск не ранее 2024 г.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 24.11.2025 № СЗ-2095
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 24.11.2025                № СЗ-2095 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

