СООБЩЕНИЕ от 18.08.2026 № СЗ-2235

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:
Анализатор цепей.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: анализатор цепей, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: анализатор цепей, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 августа 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 18.08.2026 № СЗ-2235
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: анализатор цепей
1. Предмет закупки: 

Поставка товара: анализатор цепей.
2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

поставить анализатор цепей, соответствующий требованиям, изложенным ниже, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 31.01.2027 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Функциональные требования:

Анализаторы цепей должны представлять собой двухпортовый прибор, иметь в составе не менее одного генератора испытательного сигнала. Комплект средств измерений должен обеспечивать измерение параметров четырёхполюсника: S11, S21, S12, S22.

Анализаторы цепей должны проводить измерения в специальных режимах: балансные измерения, временная область, временная селекция, преобразование импеданса порта, исключение цепи, встраивание цепи, измерение устройств с переносом частоты, обеспечивать связь по интерфейсу LAN.

Анализаторы цепей должны иметь возможность представления результатов измерения во временной области. Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: «радиоимпульс», «видеоимпульс», «видеоперепад». Диапазон временной области должен задаваться оператором произвольно от нуля до максимума, который определяется установленным шагом по частоте. Должна быть возможность представления информации в виде различных форм окон для достижения компромисса между характеристиками анализируемого объекта. Например: разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков диаграммы.

Должно иметься программное обеспечение, которое позволяет проводить поверку и калибровку средств измерений с требуемым комплектом принадлежностей в автоматическом режиме.

Технические характеристики оборудования:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1. 
	Диапазон рабочих частот, не менее
	от 10 МГц до 44 ГГц

	2. 2
	Количество и тип измерительных портов
	2 порта, тип NMD 2,4 мм вилка

	3. 3
	Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более:
	±2(10-6

	4. 4
	Диапазон установки уровня выходной мощности, дБм 

От 10 МГц до 40 ГГц включ.

Св.40 до 44 ГГц
	от минус 50 до 0

от минус 50 до минус 5

	5. 5
	Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности 
	 ±2,0

	6. 6
	Диапазон измерений модуля коэффициента отражения
	от 0 до 1

	7. 
	Полоса пропускания фильтра ПЧ, не менее:
	от 1 Гц до 2 МГц

	8. 
	Уровень собственного шума приемников, нормализованный к полосе 1 Гц, дБм, в диапазоне частот:

от 10 МГц до 27 ГГц

от 27 ГГц до 40 ГГц 

от 40 ГГц до 44 ГГц 
	не более минус 143

не более минус 135

не более минус 130

	9. 
	Среднее квадратическое отклонение трассы при  измерении модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3кГц, дБ
	не более 0,004

	10. 
	Напряжение питания от сети переменного тока, частотой (50±1) Гц, с номинальным значением
	220 В


Технические характеристики комплекта средств измерений должны быть подтверждены приложением «Описание типа средства измерений» к свидетельству об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о первичной поверке.

6.Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Анализатор цепей векторный двухпортовый (выходы NMD 2,4 мм розетка)


	Анализатор цепей– 1 шт.;

Кабель USB – 1шт;

Кабель питания – 1шт;

Формуляр – 1 шт;

Электронный накопитель с программным обеспечением, руководством по эксплуатации и методикой поверки– 1 шт.;

Комплект мер калибровочных (волновое сопро-тивление - 50 Ом, тип 2,4 (вилка/розетка)) в составе: 

мера калибровочная ХХ (вилка) – 1 шт., 

мера калибровочная КЗ (вилка) – 1шт., 

мера калибровочная СН (вилка) – 1 шт., 

мера калибровочная ХХ (розетка) – 1 шт., 

мера калибровочная КЗ (розетка) – 1 шт., 

мера калибровочная СН (розетка) – 1 шт; перемычка  - 3шт. : вилка-вилка, розетка-розетка, вилка-розетка. 

Кабели измерительные прецизионные (тип NMD 2,4 мм (розетка) - 2,4 мм (вилка), длина 60 см.) – 2 шт;

Ноутбук 14-16”, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ SSD – 1 шт;

Описание типа (Копия) – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

Методика поверки на русском языке – 1 шт.
	1


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет
8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений, предлагаемый к поставке, должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2025 г.
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 18.08.2026 № СЗ-2235
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.08.2026                          № СЗ-2235 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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