СООБЩЕНИЕ от 27.04.2023 № СЗ-1303

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

шкаф сушильный

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: шкаф сушильный, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара шкаф сушильный, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 04 мая 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 27.04.2023 № СЗ-1303

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Шкаф сушильный

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки: Поставка товара:   Шкаф сушильный

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.08.2023 г.

Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже): Шкаф сушильный   должен отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства (не хуже):

Шкаф сушильный предназначен для сушки, обработки и испытаний металлов, стекла и других производственных материалов и должен обеспечивать:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере;

- установку и регулирование температуры;

- автоматический контроль температуры в рабочей камере;

- принудительную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с максимальной рабочей температурой 350 °С;

- цифровую индикацию текущей и заданной  температуры;

- минимальный режим времени выхода на рабочий режим;

- минимальным энергопотреблением;

- звуковую и визуальную сигнализацию превышения температуры;

- высокую надежность в работе;

Шкаф сушильный должен иметь систему вентиляции (шкаф с максимальной рабочей температурой 350 °С) и напольную подставку.

5.2 Технические характеристики (не хуже)

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Диапазон рабочих температур, °C | 50...350 |
| 2. Объем рабочей камеры, дм³, не менее | 80 |
| 3. Отклонение средней температуры любой точки рабочего объема камеры шкафа от заданной, °C, не более | ±6,0 |
| 4. Максимальное отклонение температуры любой точки от средней, °С, не более | ±3,0 |
| 5. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей Среды до температуры +350 °С, мин, не более | 60 |
| 6. Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,5 |
| 7. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина×глубина×высота | 560×360×400 |
| 8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: ширина×глубина×высота | 680×665×600 |
| 9. Масса, кг, не более | 44 |
| 10.Температура срабатываниясигнала «Авария», °С, не более | 361 |
| 11. Конвекция воздуха в камере | Принудительная при помощи вентилятора |
| 12. Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| 13. Печь должна быть аттестована по ГОСТ Р 8.568 |  |

6. Требования по комплекту поставки:

Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ или эквивалент, отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 2  комплекта.

Состав 1 комплекта:

1. Шкаф сушильный  ШС80-01 СПУ базовая комплектация или эквивалент с аттестацией

по ГОСТ Р 8.568  – 1 шт.

2. Подставка – 1 шт.

3.. Руководство по эксплуатации -1 экз.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 27.04.2023 № СЗ-1303

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 27.04.2023 № СЗ-1303 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)